I. ĐẠI CƯƠNG

- Có 2 nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt.

- Nước bề mặt chứa nhiều sinh vật,vi khuẩn, chất thải công nghiệp, phân hóa học, nước thải sinh hoạt, nước ngầm ít chất hữu cơ hơn nhưng có nhiều chât vô cơ như sắt, canxi, magie, sulfate …

- Vì vậy trước khi nước vào màng R.O ( Rever Osmosis) phải qua bộ lọc tiền xử lý để làm mềm và sạch nước, đảm bảo tuổi thọ của màng R.O và nước R.O đạt chất lượng cao.

| Cụm đầu van tự động tiền lọc máy lọc nước R.O Hàn Quốc ở chế độ lọc | Cụm đầu van tự động tiền lọc máy lọc nước R.O Việt Nam ở chế độ lọc |
| --- | --- |

II. CHỈ ĐỊNH

Cột lọc đa tầng được rửa sạch ngược (Back wash) hàng ngày hoặc ít nhất 2 lần/tuần

Thay mới các lớp lọc sau 18 – 24 tháng sử dụng

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không thực hiện rửa khi phát hiện bất thường của cột lọc ( hỏng van, cột lọc có vết nứt không an toàn)

IV. CHUẨN BỊ

  - Người thực hiện quy trình:

Kỹ thuật viên chuyên trách, được phân công chuyên về phụ trách nước

4.2. Phương tiện

- Nguồn điện, nước ổn định

- Các máy bơm nước cho cột lọc hoạt động tốt

- Sổ nhật ký ghi chép về: bảo dưỡng, làm sạch, thay mới cột lọc …

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

| Trách nhiệm | Lưu đồ | Yêu cầu kỹ thuật | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| Cán bộ tổ kỹ thuật/Bộ phận TNT |  | Ngày rửa ngược, lần rửa gần nhất có gì đặc biệt không? |  |
| Cán bộ tổ kỹ thuật/Bộ phận TNT |  | - Hệ thống van, đường ống nước xem có bị rò rỉ, vỡ (nếu là đầu Autovalve thì kiểm tra Adapter, nguồn điện cắm vào) - Kiểm tra đường cấp, đường thoát của các cột. | 10 phút |
| Cán bộ tổ kỹ thuật/Bộ phận TNT |  | - Tắt bơm đa cấp. - Kiểm tra và kết nối nguồn điện 220VAC cho van tự động. - Đối với hệ thống tiền lọc Hàn Quốc. Xoay tay van tự động ở đầu cột đa cấp theo chiều kim đồng hồ từ vị trí dấu chấm đỏ đến vị trí dấu chấm vàng hoặc khi thấy động cơ màu xanh quay là van đã ở chế độ rửa rửa tự động. - Đối với hệ thống tiền lọc Việt Nam. Xoay tay van tự động ở đầu cột đa cấp theo chiều kim đồng hồ đến vị trí START B.M. để van chuyển chế độ rửa tự động. - Bật máy bơm đa cấp trong quá trình rửa quan sát đường thải của cột, nếu nước thải trong cột không còn cặn bẩn, thì cột đã được rửa sạch. Nếu nước thải còn bẩn thì phải rửa tiếp. | 2-3Tiếng |
| Cán bộ tổ kỹ thuật/Bộ phận TNT |  | Sau khi kết thúc quá trình rửa van tự động. (Máy Việt Nam về chế độ lọc IN SERV. Máy Hàn Quốc về chế độ lọc ở vị trí dấu chấm đỏ). |  |
| Cán bộ tổ kỹ thuật |  | Ghi chép lại vào sổ lý lịch máy Cán bộ tổ kỹ thuật và Bộ phận TNT cùng ký xác nhận kiểm tra vào sổ lý lịch máy Thông báo kết quả ngay sau khi ký xác nhận kiểm tra cho Trưởng Bộ phận TNT và Trưởng phòng VT-TBYT bằng điện thoại. Trưởng bộ phận TNT có trách nhiệm báo cáo lại Trưởng khoa HSTC về kết quả thực hiện kỹ thuật |  |

VI. THEO DÕI

Sau khi rửa xong bật cho hệ thống làm việc bình thường, kiểm tra xem có vấn đề gì bất thường báo khoa xử lý tiếp.

Chú ý :

- Thời gian rửa ngược kéo dài hơn nếu cột đa tầng bẩn hoặc quá ngày rửa

- Nếu mất điện phải chờ có điện rửa lại.

- Chạy rửa ít nhất là  2 lần/tuần thực hiện vào chiều thứ 5 và cả ngày chủ nhật hàng tuần.

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO

7.1. Carlo Boccato, David Evans et al (2015), “Water and Dialysis Fluids a Quality Management Guide” – Good dialysis practice serics : jorg vienken vol 8, Pabst Science Plublishers.

7.2. Prakash R. Keshaviah (1989), “Pretreatment and preparation of city water for hemodialysis”, Replacement of renal function by dialysis. Third edition-Kluwer academic publishers, pp 189 – 198

7.3. Richard A. Ward phD (2008) “Water Treatment Equipment for In-Center hemodialysis: Including Verification of Water quality and disinfection” Handbook of Dialysis therapy,4 th Edition, Saunders Llsevie, pp 143 – 156

7.4. Richard A.Ward, Todd S.Ing (2015), “Dialysis water and Dialysate”, Handbook of Dialysis,Fifth Edition,Wolters kluwe, pp 89 – 98

7.5. Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13 tháng 4 năm 2018, về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo của Bộ trưởng Bộ Y tế.

# Text boxes

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI

QUY TRÌNH KỸ THUẬT LÀM SẠCH

CỘT LỌC ĐA TẦNG (MULTIMEDIA DEPTH FILTER) TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC R.O CHO THẬN NHÂN TẠO

QTKT.01.VT – TBYT

|  | Người viết | Người kiểm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | KTV. Vũ Văn Đại | KS. Hà Quang Tân | Ths. Phạm An Hùng |
| Ký |  |  |  |

|  | QUY TRÌNH KỸ THUẬT LÀM SẠCH CỘT LỌC ĐA TẦNG ( MULTIMEDIA DEPTH FILTER) TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC R.O CHO THẬN NHÂN TẠO | Mã số: QTKT.01.VT.TBYT Ngày ban hành: 01/04/ 2019 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 |
| --- | --- | --- |

Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy định này. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện. Mỗi khoa, phòng được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các khoa, phòng khi có nhu cầu bổ sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với Tổ QLCL để có bản đóng dấu kiểm soát. Cán bộ viên chức, người lao động được cung cấp file mềm trên mạng nội bộ để chia sẻ thông tin khi cần.

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu  vào ô bên cạnh)

|  | Ban Giám đốc |  | K.Dinh dưỡng |  | K.Tai mũi họng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P.Tổ chức cán bộ |  | K. Hoá sinh - Vi sinh |  | K.Răng hàm mặt |
|  | P.Kế hoạch tổng hợp |  | K.Huyết học truyền máu |  | K.Da liễu |
|  | P.Tài chính kế toán |  | K.Chẩn đoán hình ảnh |  | K.Nội tổng hợp |
|  | P.Hành chính quản trị |  | K.Thăm dò chức năng |  | K.Nội tim mạch – Lão khoa |
|  | P.Đào tạo và Chỉ đạo tuyến |  | K.Kiểm soát nhiễm khuẩn |  | K.Nội hô hấp – Nội tiết – Nội C |
|  | P.Điều dưỡng |  | K.Giải phẫu bệnh |  | K.Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng |
|  | P.Vật tư - Thiết bị y tế |  | K.Ngoại tổng hợp |  | K.Ung bướu |
|  | K.Dược |  | K.Ngoại chấn thương |  | K.Tâm thần |
|  | K.Khám bệnh |  | K.Ngoại tiết niệu |  | K.Thần kinh |
|  | K.Cấp cứu |  | K.Sản |  | K.Truyền nhiễm |
|  | K.Gây mê hồi sức |  | K.Nhi |  | K.Lao |
|  | K. Hồi sức tích cực – Chống độc - Thận nhân tạo |  | K.Mắt |  | Tổ QLCL |

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

| Trang | Hạng mục sửa đổi | Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi |
| --- | --- | --- |

Bước 1: Kiểm tra nhật ký

Bước 2: Kiểm tra cột đa tầng

Bước 3: Thực hiện kỹ thuật

Kết thúc quá trình rửa

Lưu hồ sơ