QUY TRÌNH

ĐO HOẠT ĐỘ GPT(ALT) TRÊN MÁY HÓA SINH TỰ ĐỘNG AU680

I. MỤC ĐÍCH

Quy trình này nhằm hướng dẫn nhân viên tại Khoa Xét nghiệm Hóa sinh – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cách thực hiện xét nghiệm đo hoạt độ GPT trên máy hóa sinh tự động AU680.

Quy trình này áp dụng trên tất cả các đối tượng bệnh nhân ngoại trú, nội trú và cấp cứu làm xét nghiệm đo hoạt độ GPT trong máu.

II. ĐỊNH NGHĨA – CHỮ VIẾT TẮT

GPT: Glutamate Pyruvat Transaminase

III. NGUYÊN LÝ

Định lượng GPT trong máu của bệnh nhân theo phương pháp đo quang trên máy hóa sinh tự động. GPT tham gia phản ứng với thuốc thử như sau:

2-oxoglutarate + L-Alanine   →           L-Glutamate + Pyruvat

Pyruvat + NADH +H+       →           L-Malate +NAD+

Đo tốc độ giảm của NADH tại bước sóng 340 nm, từ đó tính ra hoạt độ của GPT

IV. CHỈ ĐỊNH

- Các bệnh lý về gan: viêm gan cấp, mạn, xơ gan, ung thư gan.

- Các bệnh lý về tim: suy tim, viêm màng ngoài tim, nhồi máu cơ tim.

- Viêm túi mật.

- Nhiễm độc rượu cấp

- Tai biến mạch máu não.

- Viêm tụy cấp hoại tử.

- Nhồi máu thận, não…

V. CHUẨN BỊ

1. Cán bộ chuyên khoa:

Các Bác sĩ và kỹ thuật viên chuyên ngành Xét nghiệm Hóa sinh được đào tạo chuyên sâu.

2. Phương tiện:

- Máy xét nghiệm Hóa sinh tự động AU680 của hãng Beckman Coulter.

- Pipet thể tích 1000μl và 100μl, đầu côn.

- Găng tay, khẩu trang, áo blouse.

3. Hóa chất – Sinh phẩm.

- Hóa chất xét nghiệm định lượng GPT của hãng Germany-Đức : GPT (ALAT)

- Hóa chất Calibrator (C.F.A.S) và huyết thanh kiểm tra (PRECINORM VÀ PRECIPATH) của hãng Roche, hóa chất đã được pha và bảo quản tại tủ lạnh âm sâu (-20 độ C).

4. Bệnh phẩm

- Nhận mẫu bệnh phẩm nội trú và ngoại trú kèm theo sổ bàn giao mẫu bệnh phẩm.

- Đối chiếu mã code giữa mẫu bệnh phẩm với giấy chỉ định xét nghiệm.

- Phân loại mẫu bệnh phẩm: Hóa sinh  máu, nước tiểu.

- Nếu mẫu bệnh phẩm là mẫu máu toàn phần: ly tâm 3000 vòng/phút trong 5 phút, tách lấy huyết thanh hoặc huyết tương.

- Kiểm tra chất lượng

5.1. Chạy QC đầu ngày:

Chạy mẫu huyết thanh kiểm tra GPT (PRECINORM VÀ PRECIPATH) hàng ngày vào đầu mỗi buổi sáng, thực hiện trên 2 mẫu huyết thanh kiểm tra: mẫu có mức nồng độ ở giá trị bình thường (PRECINORM ) và mẫu có mức nồng độ ở giá trị bệnh lý (PRECIPATH).

5.2. Xử lý:

-  Nếu kết quả chạy mẫu huyết thanh kiểm tra nằm trong phạm vi chấp nhận (-2SD - +2SD) thì mới tiếp tục tiến hành làm xét nghiệm trên mẫu bệnh phẩm.

- Nếu kết quả chạy mẫu huyết thanh kiểm tra nằm ngoài phạm vi chấp nhận (-2SD - +2SD) thì cần báo cáo Trưởng Labo Hóa sinh hoặc KTV trưởng Labo Hóa sinh để xử lý. Chỉ khi việc xử lý hoàn thành và kết quả chạy lại mẫu huyết thanh kiểm tra nằm trong phạm vi chấp nhận thì mới tiếp tục tiến hành làm xét nghiệm trên mẫu bệnh phẩm.

5. Hiệu chuẩn

Máy xét nghiệm hóa sinh tự động AU 680: chuẩn máy bằng  hóa chất  Calibrator (C.F.A.S)  khi bắt đầu sử dụng máy, khi thay đổi loại hoặc Lô hóa chất/sinh phẩm xét nghiệm, bảo trì hoặc sửa chữa máy phân tích, hoặc khi có các chỉ định từ việc chạy mẫu huyết thanh kiểm tra hàng ngày (khi chạy huyết thanh kiểm tra không đạt).

VI. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

| Trách nhiệm | Các bước thực hiện hiện | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| Kỹ thuật viên |  | - Kiểm tra nguồn nước, nguồn điện. - Kiểm tra hóa chất, dung dịch rửa. - Bật công tắc màu xanh trên máy. - Bật công tắc trên cây máy tính (PC). - Chờ máy chuyển về chế độ STANDBY |
| Kỹ thuật viên |  | -Lấy mẫu bệnh phẩm ra khỏi máy ly tâm, kiểm tra lại ống máu (nếu vỡ hồng cầu báo lại tổ nhận mẫu) - Đặt mẫu bệnh phẩm vào rack theo đúng thứ tự của giấy chỉ định xét nghiệm. |
| Kỹ thuật viên |  | . - Đặt rack đã xếp mẫu bệnh phẩm vào vị trí máy AU680. - Nhập thông tin: Home →User Menu→Chạy QC→Start Entry→chọn test GPT → Entry. - Vận hành máy: Chọn Start → Start |
| Bác sỹ |  | - Sau khi xét nghiệm hoàn thành, bác sỹ kiểm tra lại kết quả, nếu không có bất thường thì ký duyệt trả kết quả. - Nếu bất thường, báo kỹ thuật viên để thực hiện lại xét nghiệm • Trường hợp kiểm tra lại mà kết quả không đổi thì bác sỹ ký duyệt trả xét nghiệm • Trường hợp kết quả khác so với lần đầu thì báo lại bộ phận nhận mẫu để lấy lại bệnh phẩm -Sau khi kết quả được kiểm duyệt, có đầy đủ chữ ký thì chuyển đến khu vực trả kết quả xét nghiệm . |
| Nhân viên trả kết quả |  | -Thực hiện theo QT.02 |

VII. DIỄN GIẢI KẾT QUẢ

- Trị số bình thường: GPT máu:

- Nam : ≤ 38 U/L

- Nữ : ≤ 32 U/L

- Phương pháp định lượng tuyến tính đến: 280 U/L..

- Nếu cao hơn 280 U/L thì pha loãng bệnh phẩm với dung dịch NaCl 0.9% theo tỷ lệ 1:5,1:10,... kết quả nhân với 5, 10...

VIII. CẢNH BÁO AN TOÀN

- Thận trọng với tất cả các mẫu bệnh phẩm vì chúng có các tác nhân lây nhiễm.

- Không ăn, uống, hút thuốc trong khu vực làm xét nghiệm. Trong khi làm xét nghiệm, đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.

- Mặc đồ bảo hộ y tế như áo blu, khẩu trang, găng tay sử dụng 1 lần trong quá trình làm xét nghiệm.

- Xử lý, loại bỏ dụng cụ, hóa chất, bệnh phẩm theo đúng quy trình kỹ thuật và quy định của khoa.

IX.  TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hướng dẫn sử dụng các xét nghiệm Hóa sinh – Vũ Đình Vinh

Hóa sinh lâm sàng – Bộ môn Hóa sinh, Đại học Y Hà nội

Sổ tay xét nghiệm Hóa sinh lâm sàng – Đỗ Đình Hồ

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng hóa chất xét nghiệm định lượng GPT trong máu của hãng Germany- ĐỨC, Huyết thanh kiểm tra, Calibrator (C.F.A.S) – của Roche.

Hướng dẫn sử dụng máy xét nghiệm hóa sinh AU 680 của hãng Beckman Coulter, máy ly tâm .

# Text boxes

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI

QUY TRÌNH ĐO HOẠT ĐỘ GOT(AST) TRÊN MÁY HÓA SINH TỰ ĐỘNG AU680

QTKT.04.HS

| Họ và tên | Người viết | Người kiểm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BS. Lê Thị Hà | BSCKI. Hồ Thị Phi Nga KTV. Đỗ Thanh Hương | Ths. Phạm An Hùng |
| Ký |  |  |  |

|  | QUY TRÌNH ĐO HOẠT ĐỘ GPT(ALT) TRÊN MÁY HÓA SINH TỰ ĐỘNG AU680 | Mã số: QTKT.04.HS Ngày ban hành: 30/11/2017 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 |
| --- | --- | --- |

Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy định này. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện. Mỗi đơn vị được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các đơn vị khi có nhu cầu bổ sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với Tổ QLCL để có bản đóng dấu kiểm soát. Cán bộ công chức được, người lao động cung cấp file mềm trên mạng nội bộ để chia sẻ thông tin khi cần.

# NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ( vào ô bên cạnh)

| ( | Ban giám đốc | □ | K.Dinh dưỡng | □ | K.Tai mũi họng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | P.Tổ chức cán bộ | ( | K. Hoá sinh - Vi sinh | □ | K.Răng hàm mặt |
| ( | P.Kế hoạch tổng hợp | □ | K.Huyết học truyền máu | □ | K.Da liễu |
| □ | P.Tài chính kế toán | □ | K.Chẩn đoán hình ảnh | □ | K.Nội tổng hợp |
| □ | P.Hành chính quản trị | □ | K.Thăm dò chức năng | □ | K.Nội tim mạch |
| □ | P.Đào tạo và Chỉ đạo tuyến | □ | K.Kiểm soát nhiễm khuẩn | □ | K.Nội hô hấp – Nội tiết – Nội C |
| □ | P.Điều dưỡng | □ | K.Giải phẫu bệnh | □ | K.Y học cổ truyền |
| □ | P.Vật tư - Thiết bị y tế | □ | K.Ngoại tổng hợp | □ | K.Ung bướu |
| □ | K.Dược | □ | K.Ngoại chấn thương | □ | K.Tâm thần |
| □ | K.Khám bệnh | □ | K.Ngoại tiết niệu | □ | K.Thần kinh |
| □ | K.Cấp cứu | □ | K.Sản | □ | K.Truyền nhiễm |
| □ | K.Gây mê hồi sức | □ | K.Nhi | □ | K.Lao |
| □ | K. Hồi sức tích cực | □ | K.Mắt | □ | K.Thận nhân tạo |
| □ | K. Phục hồi chức năng | □ | Tổ QLCL | ( | Tổ CTXH |

# THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

| Trang | Hạng mục sửa đổi | Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi |
| --- | --- | --- |

ALT

LDH

Kiểm tra và khởi động máy

Chuẩn bị mẫu bệnh phẩm

Thực hiện chạy mẫu bệnh phẩm

Duyệt kết quả

Trả kết quả