# 1. Mục đích

# Hướng dẫn cho toàn bộ nhân viên trong khoa Hóa sinh - Vi sinh hiểu và tuân thủ thực hiện quy trình xét nghiệm đo hoạt độ lipase trong máu trên máy AU480, 680. Từ đó tránh được tối đa sai số có thể gặp trong giai đoạn trước xét nghiệm, trong xét nghiệm và sau xét nghiệm.

# 2. Phạm vi áp dụng

- Quy trình áp dụng tại Labo Hóa Sinh, khoa Hóa sinh - Vi sinh.

- Thời gian áp dụng: 24/24 giờ tất cả các ngày.

# 3. Trách nhiệm

- Hội đồng khoa học kỹ thuật thẩm định ban hành quy trình.

- Lãnh đạo bệnh viện có trách nhiệm phê duyệt quy trình.

- Lãnh đạo khoa Hóa sinh –Vi sinh, tổ quản lý chất lượng có trách nhiệm triển khai và duy trì tính hiệu lực của quy trình.

- Tất cả nhân viên trong khoa đã được đào tạo có trách nhiệm áp dụng, tuân thủ việc thực hiện và đề xuất cải tiến quy trình.

- Người đủ thẩm quyền, được giao nhiệm vụ nhận định và ký duyệt kết quả.

# 4. Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt

- HT: Huyết thanh.

- Htg: Huyết tương.

- IQC: Internal Quality Control (Nội kiểm tra).

- PXN: Phòng Xét nghiệm.

# 5. Nguyên lý

# - Lipase xúc tác quá trình thủy phân chất nền tạo màu 1,2-0- daryl-cac-glycera 3 –glutaric acid-6-reyresorufinter thành 1,2-dary-rac-glycerol và một axid  pric  trung gian, không ổn định – 6 –metylreson-este này phân hủy một cách tự nhiên trong dung dịch kiềm để tạo thành axid glutaric và metylresonrufin.

# - Lipase là enzyme thủy phân lipid.

# - Hoạt độ của enzym Lipase trong máu của người bệnh được xác định theo phương pháp enzym so màu theo phản ứng: Lipaseester 1,2-O-dilauryl-rac-glycero-3-glutaric acid-(6-methylresorufin)  === >

# este1,2-O-dilauryl-rac-glycerol + glutaric acid-(6-methylresorufin) .

# Glutaric acid-(6-methylresorufin)  => glutaric acid + methylresorufin.

# - Cường độ màu (màu đỏ) hình thành tỷ lệ thuận với hoạt độ Lipase và có thể đo được.

# 6. Trang thiết bị và vật tư

# 6.1. Thiết bị

- Máy xét nghiệm Hóa sinh tự động AU480 của hãng Beckmen Coulter, mã máy: XN.HS1.TB01.

- Máy xét nghiệm Hóa sinh tự động AU680 của hãng Beckmen Coulter, mã máy: XN.HS2.TB01.

- Máy ly tâm hãng ROTOFIX32A, mã máy: XN.HS1.TB09.

6.2. Vật tư/ vật liệu

6.2.1. Dụng cụ

- Cóng đựng mẫu.

- Pipet 100 µL, Pipet 1000 µL.

- Đầu côn 100µL, đầu côn 1000µL.

- Giá đựng mẫu, rack chạy mẫu.

- Hộp an toàn.

- Găng tay, khẩu trang.

- Trang phục bảo hộ phù hợp.

6.2.2. Hóa chất/ sinh phẩm

- Hóa chất Lipase.

- Hóa chất chuẩn Calibrator.

- Huyết thanh kiểm tra Human level 1 và Human level 2.

- Nước rửa washsolution, nước muối Nacl 0,9%.

6.2.3. Mẫu bệnh phẩm

- Lấy bệnh phẩm theo đúng quy định của "Sổ tay dịch vụ khách hàng" mã số XN-STDVKH.01.

- Từ chối với những mẫu bệnh phẩm không đạt yêu cầu ghi vào "Sổ từ chối mẫu" mã số XN-BM 5.8.1/03.

# 7. Kiểm tra chất lượng

- Thực hiện trên vật liệu kiểm tra chất lượng của hãng Randox, Randox 2 và 3.

- Chạy mẫu huyết thanh kiểm tra Lipase (PRECINORM và PRECIPATH) theo "Quy định số 139/BVT-KHTH quy định tần suất chạy nội kiểm, ngoại kiểm".

- Kết quả kiểm tra chất lượng được đánh giá theo "Quy trình nội kiểm tra xét nghiệm" mã số XN-QTQL 5.8.5.

- Khi kết quả nội kiểm không đạt cần xem xét lại hệ thống như trang thiết bị và hóa chất sau đó chuẩn và QC lại.

- Chỉ khi kết quả nội kiểm đạt mới tiến hành phân tích xét nghiệm cho bệnh nhân.

- Thực hiện ngoại kiểm tra theo "Quy trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm" mã số XN-QTQL 5.8.6.

# 8. An toàn

- Nhiệt độ phòng quy định từ 21(C ( 26(C theo QĐ 35/2005/QĐ BYT.

- Độ ẩm ( 70%.

- Đeo găng tay, khẩu trang khi làm xét nghiệm.

- Thực hiện đúng theo "Quy trình hướng dẫn an toàn" mã số XN-QTQL 5.12.2.

- Luôn luôn coi mẫu bệnh phẩm đều có nguy cơ lây truyền các bệnh truyền nhiễm.

- Thực hiện an toàn điện, phòng chống cháy nổ, quy trình xử lý khi có sự cố xảy ra trong phòng xét nghiệm theo "Sổ tay an toàn sinh học" mã số XN-STATSH.

- Bảng dữ liệu an toàn hóa chất có sẵn để cung cấp cho chuyên viên sử dụng khi có yêu cầu.

# 9. Nội dung thực hiện

# 9.1. Chuẩn bị

9.1.1. Chuẩn bị mẫu trước xét nghiệm.

- Khởi động máy, kiểm tra hóa chất, thuốc thử, vật tư , nước.

- Kiểm tra hệ thống lab trên máy tính kết nối với máy xét nghiệm.

- Đối chiếu thông tin bệnh nhân, mã code với giấy chỉ định trước khi thực hiện xét nghiệm.

- Mẫu bệnh phẩm sau khi nhận được ly tâm 3000 vòng/3 phút.

- Với xét nghiệm hóa sinh hiện tại khoa đang chấp nhận ống mẫu xét nghiệm là  ống chống đông Lithium Heparin (ống nắp xanh lá cây, hoặc màu đen).

- Tránh để các dung dịch thuốc thử và các mẫu (mẫu xét nghiệm, mẫu chuẩn) bị tạo bọt.

9.2. Các bước tiến hành

Thực hiện theo quy trình sau:

- "Quy trình vận hành máy xét nghiệm hóa sinh AU 680" mã số QTKT.HS.39.

- "Quy trình vận hành máy xét nghiệm hóa sinh AU 480" mã số QTKT.HS.38.

# 10. Diễn giải kết quả và báo cáo

10.1. Diễn giải kết quả

10.1.1. Hệ số chuyển đổi: U/L x 0.0167 = µkat/L.

10.1.2. Giá trị tham chiếu.

- Được thực hiện theo quyết định 2429/QĐ-BTY ban hành tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học tại mục 8.16 trong "Sổ tay hướng dẫn đánh giá việc thực hiện tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học".

- Trong trường hợp chưa xây dựng được khoảng tham chiếu sinh học riêng đối với phòng xét nghiệm thì khoảng tham chiếu sinh học được áp dụng theo quyết định số 320/QĐ-BYT 23/01/2014.

- Người trưởng thành: 13-60 U/L (0.22-1.00 µkat/L).

10.1.3. Ý nghĩa lâm sàng

- Giúp chẩn đoán các rối loạn chức năng tụy, nhất là viêm tụy cấp.

-  Độ đặc hiệu, độ nhạy tốt hơn so với  xét nghiệm đo hoạt độ Amylase huyết thanh trong chẩn đoán viêm tụy cấp.

- Để phân biệt đau bụng do viêm tụy cấp với đau bụng do nguyên nhân khác (nhất là các trường hợp cần can thiệp ngoại khoa). Đo hoạt độ lipase cho phép xác định nhanh nguồn gốc tụy hay ngoài tụy của tình trạng đau bụng.

- Để chẩn đoán viêm phúc mạc, nghẹt ruột hoặc nhồi máu ruột, nang giả tụy.

10.1.4. Biện luận kết quả

- Lipase máu tăng trong các trường hợp sau:

+ Viêm tụy cấp.

+ Loét dạ dày – tá tràng thủng.

+ Viêm túi mật cấp.

+ Viêm tụy tái phát mạn tính (Chronic relapsing pancreatitis)

+ Tắc mật.

+ Nhiễm toan ceton do đái tháo đường.

+ Tắc ruột non, nhồi máu ruột.

+ Tắc nghẽn ống tụy do:

• Sỏi

• Co thắt cơ oddi do dùng thuốc (ví dụ: Codein, morphin, meperidin, methadione, cholinergic) hoạt độ lipase tăng từ 2-15 làn so với bình thường.

• Tắc không hoàn toàn cộng với bị co thắt do thuốc.

+ Bệnh gan mạn tính (ví dụ: Xơ gan)

+ Ung thư tụy.

+ Nang giả tụy sau viêm tụy cấp.

+ Viêm phúc mạc.

+ Suy thận cấp và mạn (hoạt độ enzym tăng gấp 2-3 lần ở 80 % và gấp 5 lần so với mức bình thường ở 5% các bệnh nhân).

+ Sau ghép tạng (thận, gan, tim), nhất là khi có biến chứng (ví dụ: Thải mảnh ghép, nhiễm trùng cytomegalovirus, ngộ độc cyclosporin).

+ Nghiện rượu.

+ Sau tiến hành chụp mật – tụy ngược dòng qua nội soi.

+ Do thuốc:

• Gây viêm tụy cấp

• Tác động ứ chệ mật (ví dụ: Indomethacin)

+ Một số trường hợp chảy máu nội sọ.

- Lipase giảm trong các trường hợp: Mức độ lipase giảm có thể do tổn thương vĩnh viễn các tế bào sản xuất lipase trong tuyến tụy. Điều này có thể xảy ra trong các bệnh mạn tính gây ảnh hưởng đến tuyến tụy như xơ nang.

10.2. Báo cáo kết quả

- Máy chạy xong tự động đổ kết quả vào phần mềm máy tính.

- Xem xét kết quả phù hợp với chẩn đoán lâm sàng thì tiến hành duyệt và in kết quả trả cho phòng khám và khoa phòng theo "Quy trình trả kết quả xét nghiệm" mã số XN-QTQL 5.8.10.

- Nếu kết quả không phù hợp với chẩn đoán yêu cầu kỹ thuật viên chạy lại xét nghiệm đó trên hệ thống máy khác và trao đổi với bác sỹ lâm sàng và có thể xin lại mẫu máu khác để kiểm tra (tùy theo từng trường hợp cụ thể).

- Mẫu bệnh phẩm sau khi phân tích được lưu trong tủ lưu mẫu theo "Quy trình lưu hủy mẫu bệnh phẩm" tại khoa mã số XN-QTQL 5.8.9.

11. Lưu ý

11.1. Lưu ý

- Không phân tích kết quả trên mẫu bệnh phẩm không đạt yêu cầu.

- Thời điểm lấy máu (tốt nhất lấy máu vào buổi sáng sau khi bệnh nhân nhịn ăn 12 giờ).

11.2. Yếu tố ảnh hưởng làm thay đổi kết quả xét nghiệm

- Mẫu máu vỡ hồng cầu.

- Do dùng thuốc có chứa lipase như: Pancreozymin.

- Thuốc ngăn gây bất hoạt enzym như: Glycocholat, deoxycholat.

- Các thuốc có thể làm tăng lipase máu như: Thuốc ức chế men chuyển angiotensin, paracetamol, acid aminisalicylic,codein, corticoit, dexamethsol, ethanol, thuốc ngừa thai…..

- Mẫu Htg quá vàng bilirubin tăng 855µmol/l.

- Mẫu Htg đục triglycerit tăng cao.

- Ngoài ra: Calcium dobesilate gây kết quả lipase thấp giả.
- Trong một số hiếm trường hợp, bệnh gammaglobulin, đặc biệt típ IgM (bệnh tăng macroglobulin Waldenstrom), có thể cho kết quả không đáng tin cậy.

12. Lưu hồ sơ

- Kết quả  lưu vào phần mềm máy tính và in ra giấy trả cho phòng khám, khoa phòng lưu bệnh án.

- Cuối tháng in sổ từ phần mềm máy tính → lưu tại khoa Hóa sinh – Vi sinh .

# 13. Tài liệu liên quan

| TT | Mã quy trình/ biểu mẫu | Tên quy trình/ biểu mẫu |
| --- | --- | --- |
| 1 | QTKT.HS.38 | Quy trình vận hành máy xét nghiệm hóa sinh AU480 |
| 2 | QTKT.HS.39 | Quy trình vận hành máy xét nghiệm hóa sinh AU680 |
| 3 | XN-QTQL 5.8.5 | Quy trình nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm |
| 4 | XN-QTQL5.8.9 | Quy trình lưu hủy mẫu bệnh phẩm |
| 5 | XN-STATSH | Sổ tay an toàn sinh học |
| 6 | XN-STDVKH.01 | Sổ tay dịch vụ khách hàng |
| 7 | XN-STCL | Sổ tay chất lượng |
| 8 | XN-QTQL 5.12.2 | Quy trình hướng dẫn an toàn |
| 9 | XN –QTQL5.8.6 | Quy trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm |
| 10 | QTKT.HS.47 | Quy trình chạy máy li tâm |
| 11 | XN-BM 5.8.1/03 | Sổ từ chối mẫu |

# 14. Tài liệu tham khảo

- Quyết định QĐ 320/BYT năm 2014 tài liệu hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành hóa sinh.

- Hóa sinh lâm sàng trường Đại học Y Hà Nội, PGSTS. Tạ Thành Văn.

- Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành lâm sàng, Nguyễn Đạt Anh.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng của hãng.

# Text boxes

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI

KHOA HÓA SINH – VI SINH

QUY TRÌNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM ĐO HOẠT ĐỘ LIPASE MÁU

TRÊN MÁY HÓA SINH TỰ ĐỘNG AU 480/680

QTKT.HS.48

|  | Người soạn thảo | Người xem xét | Lãnh đạo bệnh viện phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | BSCKI. Lê Thị Hà | BSCKI. Hồ Thị Phi Nga | BSCKII. Phạm Văn Thinh |
| Chữ ký |  |  |  |
| Họ và tên | KTVXN. Hoàng Kim Tuyến |  |  |
| Chữ ký |  |  |  |
| Ngày ký |  |  |  |
| Ngày có hiệu lực: Lần sửa đổi: |
| Tài liệu nội bộ |

|  | QUY TRÌNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM ĐO HOẠT ĐỘ LIPASE MÁU TRÊN MÁY HÓA SINH TỰ ĐỘNG AU680/480 | Mã số: QTKT.HS.48 Phiên bản số: 1.0 |
| --- | --- | --- |

# NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ( vào ô bên cạnh)

| ( | Hội đồng khoa học bệnh viện | ( | Ban Giám Đốc | ( | Phòng KHTH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( | Tổ QLCL | ( | Khoa Hóa sinh – Vi sinh |  |  |

# THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI(tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

| Mã tài liệu | Nội dung xem xét/ sửa đổi | Ngày xem xét/ sửa đổi | Người xem xét /sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- |

Tài liệu nội bộ