I. ĐẠI CƯƠNG

-  Màng R.O sau 1 thời gian sử dụng sẽ bị các cặn bám vào, bao gồm các chất vô cơ và hữu cơ. Do vậy phải vệ sinh định kỳ nhằm làm sạch màng, sát khuẩn đảm bảo cho nước R.O đủ tiêu chuẩn lọc máu.

-  Rửa màng R.O định kỳ thường 2 – 3 tháng/lần tùy theo công suất sử dụng hoặc khuyến cáo của nhà sản xuất.

-  Tốt nhất là dùng đến khi có dấu hiệu phải rửa màng thì thay màng mới mà không rửa lại (Xem chỉ định phía dưới).

II. CHỈ ĐỊNH

- Tẩy rửa màng định kỳ theo khuyến cáo hoặc :

+ Lưu lượng nước R.O suy giảm ≥ 10%

+ Độ điện dẫn tăng ≥ 10% (tỷ lệ loại bỏ muối suy giảm ≥ 10%)

+ Áp lực nén vào màng R.O tăng ≥ 15%

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định (nếu màng R.O rách hoặc thủng, bỏ đi không dùng nữa).

IV. CHUẨN BỊ

- Người thực hiện quy trình:

Kỹ thuật viên chuyên trách về xử lý nước R.O

2.   Phương tiện:

-  Máy bơm chuyên dụng chịu được acid, kiềm.

-  Đồng hồ đo độ dẫn điện, nhiệt kế, PH, đồng hồ đo áp lực.

-  Dụng cụ bảo hộ lao động (khẩu trang chống độc, kính mắt, găng tay, đồ hồ đo thời gian, ống đong, định lượng hóa chất).

- Thùng chứa hóa chất rửa màng (Nên bằng vật liệu polyprotylen hoặc Composite).

-  Hóa chất rửa cặn vô cơ (VD: A101 của Global ( malaysia) hoặc KLEEN – MCT 411 của GE (mỹ). Nên dùng hóa chất của hãng sản xuất màng.

-  Hóa chất rửa cặn hữu cơ (VD: A102 của Global ( malaysia) hoặc KLEEN – MCT 403 của GE (mỹ). Nên dùng hóa chất của hãng sản xuất màng.

3.  Sổ sách giấy tờ, sổ nhật ký, biên bản làm việc, nghiệm thu, kết quả thử hóa chất tồn dư …

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

| Trách nhiệm | Lưu đồ | Yêu cầu kỹ thuật | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| Cán bộ kỹ thuật khoa TNT |  | - Khóa van và tháo rời các đường cấp nước và xả thải của hệ thống màng R.O - Đấu nối các đường cấp và xả thải của hệ thống màng R.O vào bình hóa chất (dùng ống mềm) - Cho vào bình hóa chất 1 lượng nước vừa đủ, bật bơm cho chạy tuần hoàn 5 phút, đạt nhiệt độ 35 – 400C. Kiểm tra xem đường tuần hoàn có rò rỉ không, nếu rò rỉ phải khóa ngay, tắt bơm. | 10 phút |
| Cán bộ kỹ thuật khoa TNT |  | - Cho hóa chất làm sạch chất hữu cơ trước (1 kg với 40 lít nước R.O): Sau khi hóa chất tan hết (Khuấy tay), bật bơm cho chạy 40 – 50 phút (Nhiệt độ không quá 500c). Ngâm từ 2 – 4 giờ sau đó sả sạch. (Đấu lại đường cấp nước mềm, xả sạch từ 15 – 20 phút, thử test nếu hóa chất tồn dư, làm bước 3 - Cho nước vừa đủ, bật bơm chạy 15 phút. Tắt bơm cho hóa chất làm sạch vô cơ (1 kg với 40 lít nước R.O), khuấy tan cho chạy 40 – 50 phút (nhiệt độ không quá 500c). Ngâm từ 2 – 4 giờ, sau đó xả rửa sạch. Thay lõi lọc 5 micron (lõi này được lắp phía trước màng R.O sau cột mềm ) | 4h20p phút |
| Cán bộ kỹ thuật khoa TNT |  | Đấu lại đường nước mềm hệ cấp vào hệ thống màng R.O. Bật bơm xả nước 30 – 50 phút, sau đó thử hóa chất tồn dư và đo TDS nếu an toàn (không còn hóa chất tồn dư và TDS < 20ppm) thì đóng đường dẫn R.O vào bồn chứa, mở van, đồng thời mở van xả R.O | 50 phút |
| Cán bộ kỹ thuật khoa TNT |  | Cho hệ thống R.O chảy vào bình chứa 15 – 20 phút, kiểm tra hóa chất tồn dư lần cuối. Nếu an toàn, thu dọn dụng cụ, ghi sổ nhật ký, cáo lãnh đạo khoa quy trình hoàn tất. Sáng hôm sau xả nước R.O khoảng 15 phút, kiểm tra TDS, lưu lượng, áp lực. | 20 phút |
| Cán bộ kỹ thuật khoa TNT |  | Ghi chép lại vào sổ lý lịch máy |  |

VI. THEO DÕI

Sau khi rửa màng, cần theo dõi: độ điện dẫn của nước < 20ppm, tỷ lệ loại muối ≥ 90%.

Lưu lượng nước đạt theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

VII. XỬ LÝ TAI BIẾN

Nếu sau tẩy rửa không đạt các thông số về kỹ thuật: Độ điện dẫn, tỷ lệ loại muối, áp lực vào ra, lưu lượng nước R.O, cần kiểm tra kỹ TDS, nguồn nước, mềm, than hoạt tính, gioăng phớt của màng hoặc phải thay màng R.O mới.

Lưu ý :

- Nếu có điều kiện tốt nhất là không rửa màng R.O mà thay mới

- Màng R.O nên rửa 2 – 3 tháng/lần.

- Thay màng R.O sau 2 năm sử dụng.

- Sau rửa nên kiểm tra vi sinh, Endotoxin.

- Một số hệ thống sản xuất nước R.O có quy trình khác thì áp dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1, Carlo Boccato, David Evans et al (2015), “Water and Dialysis Fluids a Quality Management Guide” – Good dialysis practice serics : jorg vienken vol 8, Pabst Science Plublishers.

2, Prakash R. Keshaviah (1989), “Pretreatment and preparation of city water for hemodialysis”, Replacement of renal function by dialysis. Third edition-Kluwer academic publishers, pp 189 – 198

3, Richard A. Ward phD (2008) “Water Treatment Equipment for In-Center hemodialysis : Including Verification of Water quality and disinfection ”Handbook of Dialysis therapy,4 th Edition, Saunders Llsevie, pp 143 – 156

4, Richard A.Ward, Todd S.Ing (2015), “Dialysis water and Dialysate”, Handbook of Dialysis,Fifth Edition,Wolters kluwe, pp 89 - 98

# Text boxes

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI

KỸ THUẬT RỬA MÀNG R.O TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC R.O CHO THẬN NHÂN TẠO

QTKT.05.VT – TBYT

|  | Người viết | Người kiểm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | KTV. Vũ Văn Đại | KS. Hà Quang Tân | Ths. Phạm Văn Thinh |
| Ký |  |  |  |

|  | QUY TRÌNH KỸ THUẬT RỬA MÀNG R.O TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC R.O CHO THẬN NHÂN TẠO | Mã số: QTKT.05.VT – TBYT Ngày ban hành: 29/6/2022 Lần ban hành: 02 Lần sửa đổi: 02 |
| --- | --- | --- |

Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy định này. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện. Mỗi khoa, phòng được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các khoa, phòng khi có nhu cầu bổ sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với Tổ QLCL để có bản đóng dấu kiểm soát. Cán bộ viên chức, người lao động được cung cấp file mềm trên mạng nội bộ để chia sẻ thông tin khi cần.

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu  vào ô bên cạnh)

|  | Ban Giám đốc |  | K.Dinh dưỡng |  | K.Tai mũi họng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P.Tổ chức cán bộ |  | K. Hoá sinh - Vi sinh |  | K.Răng hàm mặt |
|  | P.Kế hoạch tổng hợp |  | K.Huyết học truyền máu |  | K.Da liễu |
|  | P.Tài chính kế toán |  | K.Chẩn đoán hình ảnh |  | K.Nội tổng hợp |
|  | P.Hành chính quản trị |  | K.Thăm dò chức năng |  | Trung tâm Nội tim mạch |
|  | P.Đào tạo và Chỉ đạo tuyến |  | K.Kiểm soát nhiễm khuẩn |  | K.Nội hô hấp – Nội tiết – Nội C |
|  | P.Điều dưỡng |  | K.Giải phẫu bệnh |  | K.Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng |
|  | P.Vật tư - Thiết bị y tế |  | K.Ngoại tổng hợp |  | Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân |
|  | K.Dược |  | K.Ngoại chấn thương |  | K.Tâm thần |
|  | K.Khám bệnh |  | K.Ngoại tiết niệu |  | K.Thần kinh |
|  | K.Cấp cứu |  | K.Sản |  | K.Truyền nhiễm |
|  | K.Gây mê hồi sức |  | K.Nhi |  | K.Lao |
|  | K. Hồi sức tích cực – Chống độc |  | K.Mắt |  | Khoa thận nhân tạo |

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

| Trang | Hạng mục sửa đổi | Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi |
| --- | --- | --- |

Bước 1 : Chuẩn  bị hệ thống quay vòng hóa chất

Bước 2 : Cho hóa chất làm sạch chất hữu cơ

Bước 3 : Đấu lại đường nước mềm hệ cấp vào hệ thống màng R.O

Bước 4 :Cho hệ thống R.O chảy vào bình chứa

Lưu hồ sơ