*-90

I. MỤC ĐÍCH

Để đảm bảo an toàn và đảm bảo chất lượng lọc máu, nước dùng cho lọc máu chạy thận nhân tạo là nước tinh khiết, đảm bảo tiêu chuẩn ngành y tế đã đề ra. Đảm bảo theo chỉ tiêu ANSI/AAMI 13959 về nước lọc cho máy chạy thận nhân tạo.

II. CHỈ ĐỊNH:

Làm sạch hệ thống cấp nước RO cho máy thận nhân tạo.

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Tuyệt đối không được thực hiện kỹ thuật này khi đang điều trị lọc máu cho
Người bệnh (làm vào ngày nghỉ (chủ nhật), khi Người bệnh không lọc máu).

IV. CHUẨN BỊ:

- Người thực hiện quy trình kỹ thuật:

Phải có 02 người:

- 01 người kỹ thuật viên phụ trách nước của khoa Thận nhân tạo.

- 01 kỹ thuật viên hoặc điều dưỡng trong khoa Thận nhân tạo.

- Trường hợp hệ thống cấp nước của đơn vị Thận nhân tạo lớn hơn > 30 máy, phải bổ sung thêm nhân lực hỗ trợ.

- 01 cán bộ kỹ thuật Phòng vật tư – TBYT.

- Phương tiện:

- Phòng hộ cá nhân: mũ, găng tay, khẩu trang, tạp dề, áo khoác….

- Nước Javen, bộ thử test tồn dư Javen (Có thể dùng hóa chất khác được phép tẩy rửa đường ống nước R.O cho thận nhân tạo và có test thử tồn dư hóa chất đi kèm).

- Dùng hóa chất Javen 0,2% cho chạy bơm nước R.O tuần hoàn để vệ sinh khử khuẩn làm sạch đường ống. Cách pha xem phụ lục.

- THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

5.1. Từ viết tắt:

- Thận nhân tạo: TNT

VI. NỘI DUNG QUY TRÌNH

###### 6.1    Sơ đồ quy trình rửa, tẩy trùng hệ thống phân phối nước R.O TNT :

| Trách nhiệm | Lưu đồ | Yêu cầu kỹ thuật | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| Cán bộ kỹ thuật khoa TNT |  | Bật máy nước sản xuất R.O khoảng 700 lít nước RO | 15 phút |
| Cán bộ kỹ thuật khoa TNT |  | Cho hóa chất vào téc R.O (Javen 0.2%). Tương ứng với khoảng 20 lít Javen. Cách pha xem phụ lục | 15 phút |
| Cán bộ kỹ thuật khoa TNT |  | Chọn chế độ chạy bằng tay. Chọn bật 01 bơm tuần hoàn trong vòng 10 đến 20 phút nước Javen 0,2% chạy vòng trong đường ống. Tắt máy bơm tuần hoàn và ngâm 1 giờ hệ thống đường ống. Sau 1 giờ tiến hành mở đáy tank xả hết nước trong bồn RO bỏ đi. | 20 phút |
| Cán bộ kỹ thuật khoa TNT |  | Chọn chế độ tự động. Bật máy cho sản xuất nước R.O vào téc chứa 2.000 lít. Trong téc có 01 quả cầu tự động tráng rửa thành téc chứa nước RO. Khi đủ nước bơm phân phối sẽ tự động chạy rửa tuần hoàn. Lúc này Đồng thời bật tất cả máy chạy thận nhân tạo cho chạy rửa chế độ nước 10 phút. | 1 giờ |
| Cán bộ kỹ thuật khoa TNT |  | Chọn chế độ tự động. Bật máy cho hệ thống sản xuất nước R.O hoạt động lại bình thường và bật máy chạy thận nhân tạo cho chạy rửa (chế độ nước nóng+ axit nóng) hay (rinse 3). Kết thúc công việc. | 2 giờ |
| Cán bộ kỹ thuật khoa TNT |  | - Tiến hành thử test Javen ở đường nước hồi (an toàn ở mức Chloramines < 0,1 ppm). Kết quả đạt thì quá trình vệ sinh đường ống hoàn thành bàn giao khoa đưa vào sử dụng. Kết quả chưa đạt chưa cho vận hành máy thận thực hiện lại Bước 4. Lấy mẫu nước đi làm xét nghiệm theo định kỳ. | 4-7 ngày |
| Cán bộ kỹ thuật khoa TNT |  | Kết quả lưu tại Khoa TNT. Ghi chép sổ sách đầy đủ, bàn giao kết quả cho trưởng khoa và thông báo nhân viên phụ trách ca 1 ngày hôm sau. |  |

6.2. Các rủi ro chính:

| TT | Rủi ro chính có thể xảy ra | Tần xuất xuất hiện (*) | Mức độ ảnh hưởng (**) | Biện pháp đối phó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thường xuyên | Thỉnh thoảng | Hiếm khi | Lớn | Vừa | Nhỏ |  |
|  | Tồn dư hóa chất sau khi tẩy rửa |  |  | X | X |  |  | Mua test tồn dư hóa chất kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng |

VII. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ
        - Kiểm tra Javen tồn dư: Chloramines cho phép < 0,1 ppm (< 0,1 mg/L). Nếu lớn hơn mức cho phép, rửa lại bằng nước R.O cho đến khi đạt.
        - Báo cáo Lãnh đạo khoa trước và sau khi thực hiện quy trình. Ghi ý kiến vào sổ theo dõi và có xác nhận của Lãnh đạo khoa.
        - Quy trình này được thực hiện 3 tháng/lần.
Lưu ý:
        - Khi rửa đảm bảo hoá chất (Javen) tiếp xúc được hết với lòng ống cấp nước R.O, khi xả hoá chất phải được xả hết không còn tồn dư ở bất cứ đoạn nào trong đường ống cấp R.O.
        - Thời gian giữa các lần rửa có thể dài ngắn tuỳ từng đơn vị. Nếu ống bằng Inox có thể rửa bằng nước nóng hàng ngày.
        - Tốc độ dòng chảy khi rửa theo khuyến cáo tối thiểu 3 feet/s hay bằng 0,9144m/s.
        - Có thể thay thế Javen bằng Peracetic Acid 3.5-4%.
        - Khi pha hoá chất để đạt nồng độ đúng cần tính cả lượng nước tồn dư trong hệ thống đường ống.

Phụ lục:
C (nồng độ % hóa chất gốc)
                                                 ─ 1 = Số lít nước cần thêm vào 1 lít hoá chất gốc.
C (nồng độ % hóa chất cần pha)

Ví dụ: Nồng độ Javen gốc 7%
Số lít nước cần pha với 1lít hoá chất gốc là
                 7
                                                 ─ 1 = 34 lít
               0,2
Để có dung dịch Javen 0,2% cần pha 34 lít nước R.O với 1 lít Javen 7%.

Để có dung dịch Javen 0,2% cần pha 680 lít nước R.O với 20 lít Javen 7%.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Nguyên Khôi (2013),“Hệ thống xử lý nước”, Kỹ thuật thận nhân tạo nâng cao, Nhà xuất bản Y học, trang 48-59.
         2. A. Grassmann, I. Uhlenbusch, et al (2000),“Management of dialysis fluid chemical and microbial quality”, Composition and management of Hemodialysis fluids, Pabst Science Publishers, pp 181-197.
         3. Hoenich N.A, Lexia R. (2008), “Water of dialysis: Techology and clinical implications Hemodialysis from Basic Research to clinical Trials”, Karger, pp 1-11.

4. Cappelli G., Racordi M., et al (2007),“Quality of Water, Dialysate and Infusate”, Hemodialysis Filtration, Karger, pp 79-86.

# Text boxes

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI

QUY TRÌNH

KỸ THUẬT KHỬ KHUẨN VÀ LÀM SẠCH HỆ THỐNG CẤP

NƯỚC R.O CHO THẬN NHÂN TẠO

QTKT.06.VT – TBYT

|  | Người viết | Người kiểm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | KTV. Vũ Văn Đại | KS. Nguyễn Danh Tâm | Ths. Phạm Văn Thinh |
| Ký |  |  |  |

|  | QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHỬ KHUẨN VÀ LÀM SẠCH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC R.O CHO THẬN NHÂN TẠO | Mã số: QTKT.06.VT – TBYT Ngày ban hành: 29/6/2022 Lần ban hành: 02 Lần sửa đổi: 02 |
| --- | --- | --- |

Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy định này. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện. Mỗi khoa, phòng được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các khoa, phòng khi có nhu cầu bổ sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với Tổ QLCL để có bản đóng dấu kiểm soát. Cán bộ viên chức, người lao động được cung cấp file mềm trên mạng nội bộ để chia sẻ thông tin khi cần.

# NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ( vào ô bên cạnh)

| ( | Ban Giám đốc | ( | K.Dinh dưỡng | ( | K.Tai mũi họng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( | P.Tổ chức cán bộ | ( | K. Hoá sinh - Vi sinh | ( | K.Răng hàm mặt |
| ( | P.Kế hoạch tổng hợp | ( | K.Huyết học truyền máu | ( | K.Da liễu |
| ( | P.Tài chính kế toán | ( | K.Chẩn đoán hình ảnh | ( | K.Nội tổng hợp |
| ( | P.Hành chính quản trị | ( | K.Thăm dò chức năng | ( | Trung tâm Nội tim mạch |
| ( | P.Đào tạo và Chỉ đạo tuyến | ( | K.Kiểm soát nhiễm khuẩn | ( | K.Nội hô hấp – Nội tiết – Nội C |
| ( | P.Điều dưỡng | ( | K.Giải phẫu bệnh | ( | K.Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng |
| ( | P.Vật tư - Thiết bị y tế | ( | K.Ngoại tổng hợp | ( | Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân |
| ( | K.Dược | ( | K.Ngoại chấn thương | ( | K.Tâm thần |
| ( | K.Khám bệnh | ( | K.Ngoại tiết niệu | ( | K.Thần kinh |
| ( | K.Cấp cứu | ( | K.Sản | ( | K.Truyền nhiễm |
| ( | K.Gây mê hồi sức | ( | K.Nhi | ( | K.Lao |
| ( | K. Hồi sức tích cực – Chống độc | ( | K.Mắt | ( | Khoa thận nhân tạo |

# THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

| Trang | Hạng mục sửa đổi | Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi |
| --- | --- | --- |

Bật máy R.O

Sử dụng Javen 0.2%

Bật chế độ bằng tay sản xuất nước R.O

Bật chế độ tự động sản xuất nước R.O

Bật chế độ tự động sản xuất nước R.O

Kết thúc công việc

Nghiệm thu, bàn giao lưu hồ sơ