QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU 10 THÔNG SỐ

TRÊN MÁY ARJ-AR 500E

1. Mục đích

Hướng dẫn cho toàn bộ nhân viên trong khoa Hóa sinh – Vi sinh thực hiện được xét nghiệm nước tiểu 10 thông số trên máy ARJ-AR 500E. Từ đó tránh được tối đa sai số có thể gặp trong giai đoạn trước xét nghiệm, trong xét nghiệm và sau xét nghiệm.

2. Phạm vi áp dụng

- Quy trình áp dụng tại Labo Hóa Sinh, khoa Hóa sinh – Vi sinh, bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

- Thời gian áp dụng: 24/24 tất cả các ngày.

3. Trách nhiệm

- Hội đồng khoa học kỹ thuật của Bệnh viện có trách nhiệm thẩm định quy trình.

- Lãnh đạo bệnh viện có trách nhiệm phê duyệt quy trình.

- Lãnh đạo khoa Hóa sinh - Vi sinh, tổ quản lý chất lượng của khoa có trách nhiệm triển khai, duy trì tính hiệu lực của quy trình.

- Tất cả nhân viên khoa Hóa sinh - Vi sinh đã được đào tạo có trách nhiệm áp dụng, tuân thủ việc thực hiện và đề xuất cải tiến quy trình.

- Người đủ thẩm quyền, được giao nhiệm vụ nhận định và ký duyệt kết quả.

# 4. Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt

4.1. Định nghĩa

Tổng phân tích nước tiểu là xét nghiệm giúp kiểm tra nồng độ, sự xuất hiện của một số chất có trong nước tiểu và phân tích màu sắc của nó. Kết quả do xét nghiệm cung cấp có tác dụng sàng lọc và theo dõi những bệnh lý có thể gặp phải ở hệ tiết niệu, tiểu đường, bệnh liên quan đến tim mạch, huyết áp, gan...

# 4.2. Thuật ngữ, chữ viết tắt: Không áp dụng

5. Nguyên lý

Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 10 thông số được bán định lượng bằng thanh giấy thử sử dụng kỹ thuật đo phản quang.

6. Trang thiết bị và vật tư

6.1. Thiết bị

Máy phân tích nước tiểu 10 thông số ARJ-AR 500E mã máy: XN.HS1.TB06.

6.2. Vật tư

6.2.1. Dụng cụ

- Trang phục bảo hộ phù hợp.

- Găng tay, khẩu trang.

- Bút ghi kính, giấy in, panh, kéo, mã code, giấy vệ sinh.

- Ống đựng nước tiểu.

- Giá đựng mẫu.

- Hộp an toàn.

6.2.2. Hóa chất

- Thanh thử nước tiểu 10 thông số.

- Hóa chất kiểm tra (QC).

6.2.3. Mẫu bệnh phẩm

- Lấy bệnh phẩm theo đúng quy định của "Sổ tay dịch vụ khách hàng" mã số XN-STDVKH.01.

- Từ chối với những mẫu bệnh phẩm không đạt yêu cầu ghi vào "Sổ từ chối mẫu" mã số XN-BM 5.8.1/03.

7. Kiểm tra chất lượng

- Chạy mẫu kiểm tra nước tiểu theo “Quy định số 139/BVT-KHTH quy định tần suất chạy nội kiểm, ngoại kiểm”.

- Xem xét kết quả nội kiểm theo “Quy trình nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm” mã số XN.QTQL 5.8.5.

- Thực hiện ngoại kiểm theo chương trình ngoại kiểm nơi có đủ điều kiện.

8. An toàn

- Nhiệt độ phòng quy định từ 21(C ( 26(C theo QĐ 35/2005/QĐ BYT.

- Độ ẩm ( 70%.

- Đeo găng tay, khẩu trang khi làm xét nghiệm.

- Thực hiện đúng các quy trình xử lý rác thải, mẫu bệnh phẩm, mẫu nội kiểm đã chạy, vỏ lọ hóa chất đã sử dụng theo “Hướng dẫn an toàn” mã số XN-QTQL 5.12.2.

- Luôn luôn coi mẫu bệnh phẩm đều có nguy cơ lây truyền các bệnh truyền nhiễm.

- Thực hiện an toàn điện, phòng chống cháy nổ, quy trình xử lý khi có sự cố xảy ra trong phòng xét nghiệm theo sổ tay an toàn phòng xét nghiệm.

- Bảng dữ liệu an toàn hóa chất có sẵn để cung cấp cho chuyên viên sử dụng khi có yêu cầu.

9. Nội dung thực hiện

9.1. Chuẩn bi

- Khởi động máy, kiểm tra thanh thử nước tiểu.

- Kiểm tra hệ thống lab trên máy tính kết nối với máy xét nghiệm.

- Đối chiếu thông tin bệnh nhân, mã code với giấy chỉ định trước khi thực hiện xét nghiệm.

- Nhúng thanh thử bệnh phẩm để lên khay chạy mẫu đối với máy bán tự động ARJ-AR 500E.

9.2. Các bước tiến hành

Thực hiện theo quy trình: “Quy trình vận hành máy xét nghiệm tổng phân tích  nước tiểu 10 thông số ARI 500E” mã số QTKT.HS.43.

10. Diễn giải kết quả và báo cáo

10.1. Diễn giải kết quả

10.1.1. Tỷ trọng

- Giá trị bình thường: 1,014 – 1,028.

- Tăng tỷ trọng nước tiểu:

+ Viêm cầu thận cấp.

+ Suy tim ứ huyết.

+ Mất nước.

+ Đái tháo đường.

+ Ỉa chảy cấp.

+ Mất quá nhiều dịch.

+ Sốt.

+ Tăng tiết ADH (do chấn thương, tình trạng stress, do thuốc).

+ Suy gan.

+ Khẩu phần nước thấp.

+ Nhiễm độc thai nghén.

+ Nôn nhiều.

- Giảm tỷ trọng nước tiểu:

+ Giảm tiết ADH (đái tháo nhạt).

+ Viêm thận bể thận mãn tính.

+ Xơ hóa thành nang (cystic fibrosis).

+ Dùng thuốc lợi tiểu.

+ Khẩu phần nước cao.

10.1.2. pH

- Giá trị bình thường pH từ 5 - 6.

- Tăng pH niệu (nước tiểu kiềm) trong:

+ Có vi khuẩn trong nước tiểu.

+ Suy thận mạn.

+ Hội chứng Fanconi.

+ Tình trạng kiềm chuyển hóa.

+ Hẹp môn vị.

+ Tình trạng kiềm hô hấp.

+ Nhiễm toan hóa do ống thận.

+ Nhiễm toan hô hấp.

+ Nhiễm trùng tiết niệu.

+ Tình trạng đói ăn.

- Giảm pH niệu (nước tiểu toan)

+ Chứng alkapton niệu.

+ Mất nước.

+ Đái tháo đường.

+ Ỉa chảy.

+ Sốt.

+ Toan chuyển hóa.

+ Chứng đái ra phenylceton (phenylketouria).

+ Lao thận.

+ Nhiễm trùng tiết niệu.

10.1.3. Các chất cetonic

- Giá trị bình thường: âm tính.

- Cetonic niệu dương tính, nguyên nhân chính thường gặp:

+ Người nghiện rượu.

+ Tình trạng chán ăn.

+ Đái tháo đường.

+ Ỉa chảy.

+ Nhịn đói/ đói ăn.

+ Sốt.

+ Chế độ ăn chứa nhiều protein.

+ Cường giáp.

+ Sau gây mê (postanesthesi).

+ Có thai.

10.1.4. Hồng cầu

- Giá trịnh bình thường: âm tính.

- Hồng cầu niệu dương tính và hồng cầu còn nguyên: Sỏi thận, lao thận, ung thư thận, viêm thận.

- Hồng cầu niệu dương tính và hồng cầu đã vỡ: tan máu như sốt rét, vàng da do tan máu, ngộ độc photpho…

10.1.5. Bilirubin (Sắc tố mật)

- Bình thường Bilirubin không có mặt trong nước tiểu.

- Dương tính: có tổn thương của gan hoặc đường dẫn mật.

10.1. 6. Urobilinogen

- Bình thường có ít trong nước tiểu.

- Tăng urobilinogen niệu:

+ Viêm gan cấp.

+ Xơ gan.

+ Viêm mật quản.

+ Thiếu máu tan máu.

+ Có các vùng tụ máu lớn.

+ Nhiễm trùng nặng.

- Giảm Urobilinogen niệu:

+ Tắc mật.

+ Bệnh lý viêm.

+ Suy thận.

+ Ỉa chảy nặng.

10.1.7. Protein niệu

- Giá trị bình thường: âm tính.

- Protein niệu dương tính, thường gặp:

+ Đái tháo đường.

+ Tình trạng stress tâm thần.

+ Gắng sức.

+ Viêm tiểu cầu thận.

+ Tăng huyết áp ác tính.

+ Đa u tủy xương.

+ Protein niệu tư thế đứng (orthostatic proteinuria).

+ Tiền sản giật.

+ Viêm thận bể thận.

+ Bệnh lupus ban đỏ hệ thống.

10.1.8. Glucose niệu

- Giá trị bình thường: âm tính.

- Glucose niệu dương tính, thường gặp:

+ Bệnh to đầu chi.

+ Hội chứng Cushing.

+ Đái tháo đường.

+ Hội chứng Fanconi.

+ Mất dung nạp với galactos.

+ Đái tháo đường thai kỳ.

+ Nhiễm trùng.

+ Ngưỡng thận với glucose bị hạ thấp.

+ Đa u tủy xương.

+ Chứng u tủy thượng thận.

+ Rối loạn chức năng ống thận gần.

+ Tình trạng stress.

10.1.9. Nitrit

- Bình thường không có trong nước tiểu.

- Dương tính: nhiễm trùng tiết niệu.

10.1.10. Bạch cầu

- Giá trị bình thường: âm tính.

- Dương tính: nhiễm trùng bàng quang hay thận.

10.2. Báo cáo kết quả

- Máy chạy xong tự động đổ kết quả vào phần mềm máy tính.

- Xem xét kết quả phù hợp với chẩn đoán lâm sàng thì tiến hành duyệt và in kết quả trả cho phòng khám và khoa phòng theo “Quy trình trả kết quả xét nghiệm” mã số XN- QTQL 5.8/01.

- Nếu kết quả không phù hợp với chẩn đoán yêu cầu kỹ thuật viên chạy lại xét nghiệm đó trên hệ thống máy khác và trao đổi với bác sỹ lâm sàng và có thể xin lại mẫu khác để kiểm tra (tùy theo từng trường hợp cụ thể).

- Mẫu bệnh phẩm sau khi phân tích được lưu tại phòng 4h “Quy trình lưu hủy mẫu bệnh phẩm” tại khoa mã số XN-QTQL 5.8.9.

11. Lưu ý

- Tỷ trọng nước tiểu có thể bị tăng lên khi mẫu nước tiểu bị nhiễm bẩn phân hay giấy vệ sinh.

- pH nước tiểu

+ Thức ăn có thể làm tăng pH khiến nước tiểu bị kiềm hơn: hầu hết các loại trái cây và rau xanh. Thuốc kháng sinh, citrat kali, natri bicarbonat..

+ Thức ăn có thể làm giảm pH khiến nước tiểu toan hơn: trứng, thịt, nước ép lê, chế độ ăn chứa nhiều protein. Thuốc ammonium clorid, acid ascorbic…

- Bạch cầu

+ Kết quả âm tính giả có thể xảy ra khi có mặt acid ascorbic hay protein trong nước tiểu.

+ Kết quả dương tính giả có thể xảy ra khi mẫu nước tiểu bị nhiễm bẩn bởi chất tiết âm đạo.

- Nitrit

+ Kết quả âm tính giả có thể xảy ra khi:

• Có các nấm men hay vi khuẩn Gram (+) do các vi sinh vật này không chuyển đổi nitrat thành nitrit.

• Nồng độ nitrat có trong nước tiểu quá ít do chế độ ăn thiếu rau xanh.

• Có một số lượng vi khuẩn quá nhiều trong nước tiểu.

• Tỷ trọng nước tiểu cao.

• Mẫu nước tiểu quá tươi hay nước tiểu được lấy từ một catheter niệu.

+ Kết quả dương tính giả có thể xảy ra do mẫu nước tiểu bị nhiễm bẩn vi khuẩn Gram (-)

- Protein

+ Kết quả dương tính giả có thể ra nếu nước tiểu có tính kiềm cao hay bị cô đặc quá mức. Nếu mẫu nước tiểu bị để quá lâu không được XN, các vi khuẩn có trong nước tiểu có thể phân hủy ure thành ammoniac, khiến nước tiểu trở thành kiềm tính. Có thể xảy ra sau khi BN dùng thuốc cản quang hay sau khi ăn một lượng lớn protein.

+ Kết quả âm tính giả có thể xảy ra nếu nước tiểu bị hòa loãng quá mức.

- Glucose

+ Kết quả dương tính giả do dùng thuốc cephalosporin, chloral hydrat,  chloramphenicol….

+ Kết quả âm tính giả do các chất chuyển hóa của thuốc điều trị ung thư.

- Ceton niệu: Chế độ ăn chứa hàm lượng mỡ và protein cao, carbohydrat thấp có thể làm thay đổi kết quả xét nghiệm.

- Urobilinogen: Kết quả dương tính giả  có thể xảy ra trong chứng porphyria niệu.

- Bilirubin: Mẫu bệnh phẩm tiếp xúc quá lâu với ánh sáng có thể gây tác động đến kết quả xét nghiệm.

12. Lưu hồ sơ

- Kết quả vào phần mềm máy tính và in ra giấy trả cho người bệnh, khoa phòng lưu bệnh án.

- Cuối tháng in sổ từ phần mềm máy tính lưu tại khoa.

13. Tài liệu liên quan

| STT | Mã quy trình/ biểu mẫu | Tên quy trình/ biểu mẫu |
| --- | --- | --- |
| 1 | XN-STDVKH.01 | Sổ tay dịch vụ khách hàng |
| 2 | QTKT.HS.43 | Quy trình vận hành máy xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 10 thông số ARJ 500E |
| 3 | XN-QTQL 5.8.5 | Quy trình nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm |
| 4 | XN-QTQL5.8.9 | Quy trình lưu hủy mẫu bệnh phẩm |
| 5 | XN-STATSH | Sổ tay an toàn sinh học |
| 6 | XN-STCL | Sổ tay chất lượng |
| 7 | XN-QTQL 5.12.2 | Hướng dẫn an toàn |
| 8 | XN- BM 5.8.1/03 | Biểu mẫu từ chối mẫu |
| 9 | XN-QTQL 5.8/01 | Quy trình trả kết quả xét nghiệm |

14. Tài liệu tham khảo

- Theo quyết định hướng dẫn “Quy trình kỹ thuật chuyên ngành hóa sinh” số 320/QĐ-BYT 23/01/2014.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng sinh phẩm của nhà sản xuất.

- Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành lâm sàng PGS.TS Nguyễn Đạt Anh.

- Hóa sinh lâm sàng Bộ môn Hóa sinh trường Đại học Y Hà Nội.

# Text boxes

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI

KHOA HÓA SINH – VI SINH

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU 10 THÔNG SỐ

TRÊN MÁY ARJ-AR 500E

QTKT.HS.37

|  | Người biên soạn | Người xem xét | Lãnh đạo bệnh viện phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | KTVCĐ.Nguyễn Lan Hương | BSCKI. Hồ Thị Phi Nga | BSCKII. Phạm Văn Thinh |
| Chữ ký |  |  |  |
|  | KTVCĐ. Vũ Thị Minh |  |  |
| Chữ ký |  |  |  |
|  | KTVTH. Nguyễn Thị Nam |  |  |
| Chữ ký |  |  |  |
| Ngày ký | 09/08/2023 | 11/08/2023 | 15/08/2023 |
| Ngày có hiệu lực: 16/08/2023 Lần sửa đổi: |
| Tài liệu nội bộ |

|  | QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU 10 THÔNG SỐ TRÊN MÁY ARJ-AR 500E | Mã số: QTKT.HS.37 Phiên bản số: 1.0 |
| --- | --- | --- |

# NƠI NHẬN(ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ( vào ô bên cạnh)

| ( | Hội đồng khoa học bệnh viện | ( | Ban Giám Đốc | ( | Phòng KHTH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( | Tổ QLCL | ( | Khoa Hóa sinh – Vi sinh |  |  |

# THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI(tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

| Mã tài liệu | Nội dung xem xét/ sửa đổi | Ngày sửa | Người sửa |
| --- | --- | --- | --- |

Tài liệu nội bộ