QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG MAU

(microalbumin niệu) TRÊN MÁY AU480/680/2700

# 1. Mục đích

# Hướng dẫn cho toàn bộ nhân viên trong khoa Hóa sinh – Vi sinh thực hiện được xét nghiệm định lượng MAU trên máy hóa sinh AU 480/680/2700. Từ đó tránh được tối đa sai số có thể gặp trong giai đoạn trước xét nghiệm, trong xét nghiệm và sau xét nghiệm.

# 2. Phạm vi áp dụng

- Quy trình áp dụng tại Labo Hóa Sinh, khoa Hóa sinh – Vi sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

- Thời gian áp dụng: 24/24 tất cả các ngày.

# 3. Trách nhiệm

- Hội đồng khoa học kỹ thuật của Bệnh viện có trách nhiệm thẩm định quy trình.

- Lãnh đạo bệnh viện có trách nhiệm phê duyệt quy trình.

- Lãnh đạo khoa Hóa sinh - Vi sinh, tổ quản lý chất lượng của khoa có trách nhiệm triển khai, duy trì tính hiệu lực của quy trình.

- Tất cả nhân viên khoa Hóa sinh - Vi sinh đã được đào tạo có trách nhiệm áp dụng, tuân thủ việc thực hiện và đề xuất cải tiến quy trình.

- Người đủ thẩm quyền, được giao nhiệm vụ nhận định và ký duyệt kết quả.

# 4. Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt

# 4.1. Định nghĩa

# Microalbumin niệu còn có tên gọi khác là Albumin niệu vi lượng, có mặt trong cơ thể khi thận gặp phải tình trạng rò rỉ Albumin vào nước tiểu dù chỉ là một lượng nhỏ, tức là khi độ thấm Albumin ở cầu thận trở nên cao hơn một cách bất thường thì sẽ xuất hiện Microalbumin niệu.

# 4.2. Thuật ngữ, chữ viết tắt

- ATSH: An toàn sinh học.

- BN: Bệnh nhân.

- Calibration: Huyết thanh chuẩn.

- ĐTĐ: Đái tháo đường.

- MAU: Micro albumin niệu .

- NT /24H : Nước tiểu 24 giờ.

5. Nguyên lý

Miễn dịch đo độ đục: MAU phản ứng đặc hiệu với kháng thể kháng MAU tạo hợp chất không tan làm đục môi trường. Mật độ quang của môi trường phản ứng tỷ lệ với nồng độ MAU trong mẫu bệnh phẩm.

# 6. Trang thiết bị và vật tư

# 6.1. Thiết bị

- Máy xét nghiệm Hóa sinh tự động AU480 của hãng Beckmen Coulter, mã máy: XN.HS1.TB01.

- Máy xét nghiệm Hóa sinh tự động AU680 của hãng Beckmen Coulter, mã máy: XN.HS2.TB01.

- Máy xét nghiệm Hóa sinh tự động AU2700 của hãng Beckmen Coulter, mã máy: XN.HS2.TB02.

6.2. Vật tư/ vật liệu

6.2.1. Dụng cụ

- Trang phục bảo hộ phù hợp.

- Găng tay, khẩu trang.

- Bút ghi kính, giấy in, panh, kéo, mã code.

- Ống  đựng nước tiểu.

- Cóng đựng mẫu .

- Pipet.

- Đầu côn.

- Hộp an toàn.

- Giá đựng mẫu, rack chạy mẫu.

6.2.2. Hóa chất

- Hóa chất MAU.

- Hóa chất chuẩn Calibrator.

- Hóa chất kiểm tra MAU.

- Nước rửa washsolution, nước muối Nacl 0,9%, nước cất, javel.

6.2.3 Mẫu bệnh phẩm

- Lấy bệnh phẩm theo đúng quy định của "Sổ tay dịch vụ khách hàng" mã số XN-STDVKH.01.

- Từ chối với những mẫu bệnh phẩm không đạt yêu cầu ghi vào "Sổ từ chối mẫu" mã số XN-BM 5.8.1/03.

# 7. Kiểm tra chất lượng

- Chạy mẫu kiểm tra MAU theo “Quy định số 139/BVT-KHTH quy định tần suất chạy nội kiểm, ngoại kiểm”.

- Thực hiện theo “Quy trình nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm” mã số XN.QTQL 5.8.5.

- Thực hiện  theo “Quy trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm” mã số XN.QTQL 5.8.6.

# 8. An toàn

- Nhiệt độ phòng quy định từ 21(C ( 26(C theo QĐ 35/2005/QĐ BYT.

- Độ ẩm ( 70%.

- Đeo găng tay, khẩu trang khi làm xét nghiệm.

- Làm sạch khu vực làm việc với dung dịch cồn 70° trước và sau mỗi lần làm việc.

- Khi có sự cố tràn đổ bệnh phẩm phải khắc phục theo hướng dẫn trong “Sổ tay an toàn sinh học” XN-STATSH.

- Thực hiện đúng các quy trình xử lý rác thải, mẫu bệnh phẩm, mẫu nội kiểm đã chạy, vỏ lọ hóa chất đã sử dụng theo “Hướng dẫn an toàn” mã số XN-QTQL 5.12.2.

- Luôn luôn coi mẫu bệnh phẩm đều có nguy cơ lây truyền các bệnh truyền nhiễm.

- Thực hiện an toàn điện, phòng chống cháy nổ, quy trình xử lý khi có sự cố xảy ra trong phòng xét nghiệm theo “Sổ tay an toàn sinh học” mã số XN-STATSH.

# 9. Nội dung thực hiện

# 9.1. Chuẩn bị

- Khởi động máy, kiểm tra hóa chất, thuốc thử, vật tư, nước.

- Kiểm tra hệ thống lab trên máy tính kết nối với máy xét nghiệm.

- Đối chiếu thông tin bệnh nhân, mã code với giấy chỉ định trước khi thực hiện xét nghiệm.

- Mẫu bệnh phẩm được hút ra cóng.

- Cắm cóng bệnh phẩm vào rack chạy mẫu.

# 9.2. Các bước tiến hành

Thực hiện theo quy trình sau:

- “Quy trình vận hành máy AU 680” mã số QTKT.HS.39.

- “Quy trình vận hành máy AU 480” mã số QTKT.HS.38.

- “Quy trình vận hành máy AU 2700” mã số QTKT.HS.40.

# - Mẫu bệnh phẩm sau khi phân tích xong được lưu theo “Quy trình lưu hủy mẫu bệnh phẩm” mã số XN-QTQL5.8.9 tại phòng trong 4h.

10. Diễn giải kết quả và báo cáo

10.1. Diễn giải kết quả

- Đơn vị đo: mg/ngày

- Khoảng tham chiếu sinh học:

+ Được thực hiện theo quyết định 2429/QĐ-BTY ban hành tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học tại mục 8.16 trong “ Sổ tay hướng dẫn đánh giá việc thực hiện tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học”.

+ Trong trường hợp chưa xây dựng được khoảng tham chiếu sinh học riêng đối với phòng xét nghiệm thì khoảng tham chiếu sinh học được áp dụng theo quyết định số 320/QĐ-BYT 23/01/2014.

+ Giá trị tham chiếu: • < 30mg/24h mẫu nước tiểu 24h.

• < 20mg/L trên mẫu nước tiểu ngẫu nhiên.

- Tăng MAU, các nguyên nhân chính thường gặp là:

+ Bệnh xơ vữa động mạch.

+ Bệnh cầu thận:

• Do đái tháo đường.

• Do tăng huyết áp.

• Các thuốc độc với cầu thận.

• Tiền sản giật.

• Có thai.

• Chế độ ăn có quá nhiều protein (protein loading).

• Nhiễm trùng đường tiết niệu.

• Gắng sức thể lực quá mức.

10.2. Báo cáo kết quả

- Máy chạy xong tự động đổ kết quả vào phần mềm máy tính.

- Xem xét kết quả phù hợp với chẩn đoán lâm sàng thì tiến hành duyệt và in kết quả trả cho phòng khám và khoa phòng theo “Quy trình trả kết quả xét nghiệm” mã số XN-QTQL 5.8/01.

- Nếu kết quả không phù hợp với chẩn đoán yêu cầu kỹ thuật viên chạy lại xét nghiệm đó trên hệ thống máy khác và trao đổi với bác sỹ lâm sàng và có thể xin lại mẫu máu khác để kiểm tra (tùy theo từng trường hợp cụ thể).

- Mẫu bệnh phẩm sau khi phân tích xong được lưu theo “Quy trình lưu hủy mẫu bệnh phẩm” mã số XN-QTQL 5.8.9  tại phòng trong 4h.

11. Lưu ý

11.1. Yếu tố làm thay đổi  kết quả xét nghiệm                                                                                                                                             - Hoạt động thể lực mạnh, hút thuốc, đang trong thời kỳ hành kinh và tình trạng mất nước có thể gây ảnh hưởng đến kết quả XN microalbumin niệu.

- Có tình trạng thay đổi và giao động trong kết quả XN microalbumin niệu qua các ngày, theo nhịp ngày đêm trên cùng một BN. Vì vậy cần tiến hành nhận định kết quả qua vài lần test.

- Có thể gặp microalbumin niệu tạm thời trong khi đang mang thai, sau khi ăn nhiều protein, sốt và nhiễm trùng tiết niệu.

- Khi đang có tình trạng mất kiểm soát glucose máu nghiêm trọng có thể làm tăng microalbumin niệu.

11.2. Lợi ích của xét nghiệm định lượng Microalbumin niệu

# - XN hữu ích để phát hiện sớm triệu chứng tổn thương thận ở BN đái tháo đường: có microalbumin trong nước tiểu là bằng chứng rất sớm của một tổn thương thận ở BN bị đái tháo đường. Tình trạng microalbumin niệu xuất hiện trước khi có giảm hệ số thanh thải creatinin. XN giúp theo dõi và đánh giá hiệu quả điều trị kiểm soát chặt nồng độ đường huyết:                                                                                                                 - Có tăng nồng độ microalbumin niệu ở một bệnh nhân ĐTĐ phụ thuộc insulin sẽ làm tăng gấp khoảng 20 lần nguy cơ bị bệnh thận rõ ràng (với xuất hiện protein niệu liên tục [macroproteinuria permanente] trong vòng 15 năm tới.

# - Tình trạng microalbumin niệu ở BN ĐTĐ phụ thuộc insulin có mối tương quan với bệnh võng mạc tiến triển. Ở BN ĐTĐ không phụ thuộc insulin, tăng microalbumin niệu kết hợp với tăng nguy cơ tử vong sớm do các bệnh lý tim mạch.

# 11.3. Cảnh báo lâm sàng

# - Có các thay đổi trong giá trị kết quả XN (có thể lên tới 30 – 50%) xảy ra trên cùng một BN giữa các lần thu nước tiểu XN, điều này đòi hỏi không những phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu khi lấy bệnh phẩm mà còn yêu cầu phải làm nhắc lại ít nhất 3 lần cho mỗi đợt kiểm tra định kỳ tìm microalbumin niệu.

# - Tình trạng tăng huyết áp vô căn làm tăng tần xuất gặp microalbumin niệu ở các BN bị ĐTĐ và không bị ĐTĐ.

# - Phát hiện được nồng độ microalbumin niệu liên tục tăng cao đòi hỏi phải điều trị cho các bệnh nhân này bằng thuốc ức chế men chuyển angiotensin với đích cần đạt là làm bình thường hóa bài xuất microalbumin.  Mục tiêu điều trị là giúp làm chậm quá trình tiến triển từ microalbumin sang macroalbumin niệu.

# - Độ chính xác của test tính tỷ số albumin/creatinin niệu sẽ giảm đi nếu tình trạng bài xuất creatinin có sự khác biệt cơ bản so với giá trị được kỳ vọng.

12. Lưu hồ sơ

- Kết quả vào phần mềm máy tính và in ra giấy trả cho người bệnh, khoa phòng lưu bệnh án.

- Cuối tháng in sổ từ phần mềm máy tính lưu tại khoa.

13. Tài liệu liên quan

| STT | Mã quy trình/ biểu mẫu | Tên quy trình/ biểu mẫu |
| --- | --- | --- |
| 1 | XN-STDVKH.01 | Sổ tay dịch vụ khách hàng |
| 2 | QTKT.HS.38 | Quy trình vận hành máy hóa sinh AU 480 |
| 3 | QTKT.HS.39 | Quy trình vận hành máy hóa sinh AU 680 |
| 4 | QTKT.HS.40 | Quy trình vận hành máy hóa sinh AU 2700 |
| 5 | XN-QTQL 5.8.5 | Quy trình nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm |
| 6 | XN-QTQL5.8.9 | Quy trình lưu hủy mẫu bệnh phẩm |
| 7 | XN-STATSH | Sổ tay an toàn sinh học |
| 8 | XN-STCL | Sổ tay chất lượng |
| 9 | XN-QTQL 5.12.2 | Hướng dẫn an toàn |
| 10 | XN –QTQL5.8.6 | Quy trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm |

14. Tài liệu tham khảo

- Theo quyết định hướng dẫn “Quy trình kỹ thuật chuyên ngành hóa sinh” số 320/QĐ-BYT 23/01/2014.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng sinh phẩm, máy AU của nhà sản xuất.

- Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành lâm sàng PGS.TS Nguyễn Đạt Anh.

- Hóa sinh lâm sàng Bộ môn Hóa sinh trường Đại học Y Hà Nội.

# Text boxes

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI

KHOA HÓA SINH –VI SINH

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG MAU

(MICROALBUMIN NIỆU) TRÊN MÁY AU480/680/2700

QTKT.HS.26

|  | Người biên soạn | Người xem xét | Lãnh đạo bệnh viện phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | KTVCĐ.Nguyễn Lan Hương | BSCKI. Hồ Thị Phi Nga | BSCKII. Phạm Văn Thinh |
| Chữ ký |  |  |  |
|  | KTVCĐ. Vũ Thị Minh |  |  |
| Chữ ký |  |  |  |
|  | KTVTH. Nguyễn Thị Nam |  |  |
| Chữ ký |  |  |  |
| Ngày ký | 09/08/2023 | 11/08/2023 | 15/08/2023 |
| Ngày có hiệu lực: 16/08/2023 Lần sửa đổi: |
| Tài liệu nội bộ |

|  | QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG MAU (microalbumin niệu) TRÊN MÁY AU 480/680/2700 | Mã số: QTKT.HS.26 Phiên bản số: 1.0 |
| --- | --- | --- |

# NƠI NHẬN(ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ( vào ô bên cạnh)

| ( | Hội đồng khoa học bệnh viện | ( | Ban Giám Đốc | ( | Phòng KHTH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( | Tổ QLCL | ( | Khoa Hóa sinh – Vi sinh |  |  |

# THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI(tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

| Mã tài liệu | Nội dung xem xét/ sửa đổi | Ngày xem xét/ sửa đổi | Người xem xét /sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- |

Tài liệu nội bộ