# QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG

# PROTEIN DỊCH NÃO TỦY (USPRO) TRÊN MÁY AU 480/680

# 1. Mục đích

# Hướng dẫn cho toàn bộ nhân viên trong khoa Hóa sinh – Vi sinh thực hiện được xét nghiệm định lượng Protein dịch não tủy trên máy hóa sinh AU 480/680. Từ đó tránh được tối đa sai số có thể gặp trong giai đoạn trước xét nghiệm, trong xét nghiệm và sau xét nghiệm.

# 2. Phạm vi áp dụng

- Quy trình áp dụng tại Labo Hóa Sinh, khoa Hóa sinh – Vi sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

- Thời gian áp dụng: 24/24 tất cả các ngày.

# 3. Trách nhiệm

- Hội đồng khoa học kỹ thuật của Bệnh viện có trách nhiệm thẩm định quy trình.

- Lãnh đạo bệnh viện có trách nhiệm phê duyệt quy trình.

- Lãnh đạo khoa Hóa sinh - Vi sinh, tổ quản lý chất lượng của khoa có trách nhiệm triển khai, duy trì tính hiệu lực của quy trình.

- Tất cả nhân viên khoa Hóa sinh - Vi sinh đã được đào tạo có trách nhiệm áp dụng, tuân thủ việc thực hiện và đề xuất cải tiến quy trình.

- Người đủ thẩm quyền, được giao nhiệm vụ nhận định và ký duyệt kết quả.

# 4. Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt

# 4.1. Định nghĩa

# - Dịch não tủy là một chất dịch trong, không màu, được tạo thành như một dịch siêu lọc của huyết tương nhờ đám rối mạch mạc ở các não thất và có thể cả các tế bào ở màng ống tủy. Dịch não tủy nằm trong não thất, ống thủy và khoang dưới nhện của não và tủy sống. Thành phần hóa học của dịch não tủy tương tự huyết tương, song không có fibrinogen, bilirubin và có rất ít cholesterol.

# - Xét nghiệm dịch não tủy là phương pháp cận lâm sàng, được thực hiện để kiểm tra tình trạng dịch não tủy, giúp đo áp lực trong chất dịch này, qua đó có thể chẩn đoán, điều trị và tiên lượng các bệnh liên quan đến hệ thần kinh trung ương như: viêm màng não, viêm tủy, ung thư não….

# 4.2. Thuật ngữ, chữ viết tắt

# - Uspro: Protein dịch não tủy.

# - STATSH: Sổ tay an toàn sinh học.

# - XN: Xét nghiệm.

# 5. Nguyên lý

# Định lượng protein dịch não tủy theo nguyên lý đo quang so màu: Phức hợp pyrogallol đỏ - molybdate gắn với nhóm amino của phân tử protein dịch não tủy tạo thành phức chất màu xanh tím có mật độ quang cực đại ở bước sóng 600nm. Mật độ quang tỉ lệ với nồng độ protein dịch não tủy trong mẫu bệnh phẩm.

# 6. Trang thiết bị và vật tư

# 6.1. Thiết bị

- Máy xét nghiệm Hóa sinh tự động AU480 của hãng Beckmen Coulter, mã thiết bị: XN.HS1.TB01.

- Máy xét nghiệm Hóa sinh tự động AU680 của hãng Beckmen Coulter, mã thiết bị: XN.HS2.TB01.

- Máy ly tâm hãng ROTOFIX32A, mã thiết bị: XN.HS1.TB09.

6.2. Vật tư/ vật liệu

6.2.1. Dụng cụ

- Trang phục bảo hộ phù hợp.

- Găng tay, khẩu trang.

- Bút ghi kính, giấy in, panh, kéo, mã code.

- Cóng đựng mẫu .

- Pipet.

- Đầu côn.

- Hộp an toàn.

- Giá đựng mẫu, rack chạy mẫu.

6.2.2. Hóa chất

- Hóa chất Protein dịch não tủy: Urine protein.

- Hóa chất chuẩn Calibrator: Urine protein calibration.

- Hóa chất kiểm tra (QC): Urine protein Control.

- Nước rửa washsolution, nước muối Nacl 0,9%, nước cất, Javel.

6.2.3. Mẫu bệnh phẩm

- Lấy bệnh phẩm theo đúng quy định của "Sổ tay dịch vụ khách hàng" mã số XN-STDVKH.01.

- Từ chối với những mẫu bệnh phẩm không đạt yêu cầu ghi vào "Sổ từ chối mẫu" mã số XN-BM 5.8.1/03.

# 7. Kiểm tra chất lượng

- Chạy mẫu kiểm tra protein dịch não tủy theo “Quyết định số 139/BVT-KHTH quy định tần suất chạy nội kiểm, ngoại kiểm”.

- Xem xét kết quả nội kiểm theo “Quy trình nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm” mã số XN.QTQL 5.8.5.

- Ngoại kiểm theo chương trình ngoại kiểm nơi có đủ điều kiện.

# 8. An toàn

- Nhiệt độ phòng quy định từ 21(C ( 26(C theo QĐ 35/2005/QĐ BYT.

- Độ ẩm ( 70%.

- Đeo găng tay, khẩu trang khi làm xét nghiệm.

- Làm sạch khu vực làm việc với dung dịch cồn 70° trước và sau mỗi lần làm việc.

- Khi có sự cố tràn đổ bệnh phẩm phải khắc phục theo hướng dẫn trong “Sổ tay an toàn sinh học” XN-STATSH.

- Thực hiện đúng các quy trình xử lý rác thải, mẫu bệnh phẩm, mẫu nội kiểm đã chạy, vỏ lọ hóa chất đã sử dụng theo “Hướng dẫn an toàn” mã số XN-QTQL 5.12.2.

- Luôn luôn coi mẫu bệnh phẩm đều có nguy cơ lây truyền các bệnh truyền nhiễm.

- Thực hiện an toàn điện, phòng chống cháy nổ, quy trình xử lý khi có sự cố xảy ra trong phòng xét nghiệm theo “Sổ tay an toàn sinh học” mã số XN-STATSH.

# 9. Nội dung thực hiện

# 9.1. Chuẩn bị

- Khởi động máy, kiểm tra hóa chất, thuốc thử, vật tư, nước.

- Kiểm tra hệ thống lab trên máy tính kết nối với máy xét nghiệm.

- Đối chiếu thông tin bệnh nhân, mã code với giấy chỉ định trước khi thực hiện xét nghiệm.

- Mẫu bệnh phẩm sau khi nhận nếu dịch não tủy màu sắc không trong cần phải ly tâm với tốc độ 3500v/ 5phút.

- Mẫu bệnh phẩm được hút ra cóng với mã Code duy nhất từ mã ban đầu.

- Cắm cóng bệnh phẩm vào rack chạy mẫu hoặc nhập cấp cứu.

# 9.2. Các bước tiến hành

Thực hiện theo quy trình sau:

- “Quy trình vận hành máy xét nghiệm hóa sinh AU 680” mã số QTKT.HS.39.

- “Quy trình vận hành máy xét nghiệm hóa sinh AU 480” mã số QTKT.HS.38.

# 10. Diễn giải và báo cáo kết quả

# 10.1. Diễn giải kết quả

# - Đơn vị đo: g/L

- Khoảng tham chiếu sinh học:

+ Được thực hiện theo quyết định 2429/QĐ-BTY ban hành tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học tại mục 8.16 trong “ Sổ tay hướng dẫn đánh giá việc thực hiện tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học”.

+ Trong trường hợp chưa xây dựng được khoảng tham chiếu sinh học riêng đối với phòng xét nghiệm thì khoảng tham chiếu sinh học được áp dụng theo quyết định số 320/QĐ-BYT 23/01/2014.

# + Giá trị tham chiếu: ≤ 0.45 g/L.

# - Dịch não tủy sau khi nhận từ các khoa phòng có thể nhận định như sau: Quan sát trực tiếp màu sắc dịch não tủy sơ bộ biện luận:

# + Nếu dịch não tủy mờ đục, người bệnh có khả năng bị nhiễm trùng hoặc có sự tích tụ của các tế bào máu hay protein.
+ Nếu dịch não tủy có lẫn máu, đây có thể là dấu hiệu của xuất huyết hoặc tắc nghẽn dây cột sống.

# + Nếu dịch có màu nâu, cam hoặc màu vàng, đây có thể là dấu hiệu của tình trạng tăng protein dịch não tủy hoặc chảy máu trước đó (hơn 3 ngày trước).

# - Kết quả Protein dịch não tủy tăng trong:
+ Viêm màng não, lao màng não.
+ Hội chứng Guillain-Barre’.
+ Chèn ép tủy sống.

# 10.2. Báo cáo kết quả

- Máy chạy xong tự động đổ kết quả vào phần mềm máy tính.

- Xem xét kết quả phù hợp với chẩn đoán lâm sàng thì tiến hành duyệt và in kết quả trả cho phòng khám và khoa phòng theo “Quy trình trả kết quả xét nghiệm” mã số XN- QTQL 5.8/01.

- Nếu kết quả không phù hợp với chẩn đoán yêu cầu kỹ thuật viên chạy lại xét nghiệm đó trên hệ thống máy khác và trao đổi với bác sỹ lâm sàng.

- Mẫu bệnh phẩm sau khi phân tích được lưu trong tủ lưu mẫu theo “Quy trình lưu hủy mẫu bệnh phẩm” tại khoa mã số XN-QTQL 5.8.9.

- Xét nghiệm này tuyến tính trong phạm vi nồng độ 0,01–2 g/L (dựa theo khuyến cáo của nhà sản xuất).

# 11. Lưu ý, các yếu tố ảnh hưởng

# 11.1 Lưu ý

# - Do mẫu dịch não tủy ít và lấy rất khó khăn do vậy rất cẩn thận khi ly tâm và chia nhỏ mẫu khi phân tích.

# - Trong trường hợp các mẫu dịch não tủy, cần thận trọng để tránh nhiễm bẩn máu trong quá trình lấy mẫu.
- Độ ổn định mẫu: Phân tích mẫu mới lấy hoặc bảo quản ổn định ở 4°C trong tối đa 72 giờ.

11.2. Các yếu tố ảnh hưởng

- Trong một số hiếm trường hợp, bệnh gammaglobulin, đặc biệt tuyp IgM (bệnh tăng macroglobulin Waldenström), có thể cho kết quả không đáng tin cậy.

- Dịch não tủy lẫn máu giải thích kết quả xét nghiệm gặp nhiều khó khăn.

- Các mẫu dùng để định lượng protein trong dịch não tủy nên được lấy trước khi dùng fluorescein hoặc ít nhất 24 giờ sau đó.

- Ly tâm các mẫu có kết tủa trước khi thực hiện xét nghiệm. Các mẫu không ly tâm có thể cho kết quả tăng cao.

12. Lưu hồ sơ

- Kết quả vào phần mềm máy tính và in ra giấy trả cho người bệnh, khoa phòng lưu bệnh án.

- Cuối tháng in sổ từ phần mềm máy tính lưu tại khoa.

# 13. Tài liệu liên quan

| TT | Mã quy trình/ biểu mẫu | Tên quy trình/ biểu mẫu |
| --- | --- | --- |
| 1 | XN-STDVKH.01 | Sổ tay dịch vụ khách hàng |
| 2 | QTKT.HS.38 | Quy trình vận hành máy xét nghiệm hóa sinh AU480 |
| 3 | QTKT.HS.39 | Quy trình vận hành máy xét nghiệm hóa sinh AU680 |
| 4 | XN-QTQL 5.8.5 | Quy trình nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm |
| 5 | XN-QTQL5.8.9 | Quy trình lưu hủy mẫu bệnh phẩm |
| 6 | XN-STATSH | Sổ tay an toàn sinh học |
| 7 | XN-STCL | Sổ tay chất lượng |
| 8 | QTKT.HS.47 | Quy trình chạy máy li tâm |
| 9 | XN-QTQL 5.12.2 | Hướng dẫn an toàn |
| 10 | XN- BM 5.8.1/03 | Biểu mẫu từ chối mẫu |
| 11 | XN-QTQL 5.8/01 | Quy trình trả kết quả xét nghiệm |

14. Tài liệu tham khảo

- Theo quyết định hướng dẫn “Quy trình kỹ thuật chuyên ngành hóa sinh” số 320/QĐ-BYT 23/01/2014.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng sinh phẩm của nhà sản xuất.

-  Hóa sinh lâm sàng Bộ môn Hóa sinh trường Đại học Y Hà Nội.

# Text boxes

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI

KHOA HÓA SINH – VI SINH

QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG

PROTEIN DỊCH NÃO TỦY (USPRO) TRÊN MÁY AU 480/680

QTKT.HS.31

|  | Người biên soạn | Người xem xét | Lãnh đạo bệnh viện phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | KTVCĐ. Nguyễn Lan Hương | BSCKI. Lê Thị Hà | BSCKII. Phạm Văn Thinh |
| Chữ ký |  |  |  |
|  | KTVCĐ. Vũ Thị Minh |  |  |
| Chữ ký |  |  |  |
|  | KTVTH. Nguyễn Thị Nam |  |  |
| Chữ ký |  |  |  |
| Ngày ký | 09/08/2023 | 11/08/2023 | 15/08/2023 |
| Ngày có hiệu lực: 16/08/2023 Lần sửa đổi: |
| Tài liệu nội bộ |

|  | QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG PROTEIN DỊCH NÃO TỦY (USPRO) TRÊN MÁY AU480/680 | Mã số: QTKT.HS.31 Phiên bản số: 1.0 |
| --- | --- | --- |

# NƠI NHẬN(ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu  vào ô bên cạnh)

| ( | Hội đồng khoa học bệnh viện | ( | Ban Giám Đốc | ( | Phòng KHTH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( | Tổ QLCL | ( | Khoa Hóa sinh – Vi sinh |  |  |

# THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI(tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

| Mã tài liệu | Nội dung xem xét/ sửa đổi | Ngày sửa | Người sửa |
| --- | --- | --- | --- |

Tài liệu nội bộ