# QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG ACID URIC MÁU

# TRÊN MÁY AU 480/680/2700

# 1.Mục đích

# Hướng dẫn cho toàn bộ nhân viên trong khoa Hóa sinh - Vi sinh hiểu và tuân thủ theo quy trình định lượng Acid uric máu trên máy hóa sinh AU 480/680/2700 từ đó tránh được tối đa sai số có thể gặp trong giai đoạn trước xét nghiệm, trong xét nghiệm và sau xét nghiệm

# 2. Phạm vi áp dụng

- Quy trình này được áp dụng tại Labo Hóa Sinh, khoa Hóa sinh - Vi sinh bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

- Thời gian áp dụng: 24h các ngày trong tuần.

# 3. Trách nhiệm

- Hội đồng khoa học kỹ thuật của Bệnh viện có trách nhiệm thẩm định quy trình.

- Lãnh đạo bệnh viện có trách nhiệm phê duyệt quy trình.

- Lãnh đạo khoa Hóa sinh - Vi sinh, tổ quản lý chất lượng của khoa có trách nhiệm triển khai, duy trì tính hiệu lực của quy trình.

- Tất cả nhân viên khoa Hóa sinh - Vi sinh đã được đào tạo có trách nhiệm áp dụng, tuân thủ việc thực hiện và đề xuất cải tiến quy trình.

- Người đủ thẩm quyền, được giao nhiệm vụ nhận định và ký duyệt kết quả.

# 4. Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt

# 4.1. Định nghĩa

# Axit uric là sản phẩm chính của quá trình dị hóa purine ở người. Là sản phẩm chuyển hóa cuối cùng của base có nitơ nhân purin. Hầu hết quá trình hình thành axit uric xảy ra ở gan và được thải bỏ qua thận.

# 4.2. Thuật ngữ, chữ viết tắt

- PXN: Phòng Xét nghiệm.

- QC: Internal Quality Control (Nội kiểm tra).

- HT : Huyết thanh.

- Htg: Huyết tương.

# 5. Nguyên lý

# Acid Uric máu được định lượng theo phương pháp enzyme so màu

# Uricase

# Uric Acid + 2H2O + O2   (   Allatoin + CO2 + H2O2

# peroxidase

# 2 H2O2 + H++ TOOSa+ 4-aminophenazone (  hợp chất màu đỏ + 4H2O

# Lượng thuốc nhuộm hình thành tỷ lệ thuận với nồng độ axit uric trong mẫu. Sản phẩm màu được đo ở bước sóng 540/700 nm.

# 6. Trang thiết bị và vật tư

# 6.1. Thiết bị

- Máy xét nghiệm Hóa sinh tự động AU480 của hãng Beckmen Coulter, mã           máy: XN.HS1.TB01.

- Máy xét nghiệm Hóa sinh tự động AU680 của hãng Beckmen Coulter, mã   máy: XN.HS2.TB01.

- Máy xét nghiệm Hóa sinh tự động AU2700 của hãng Beckmen Coulter, mã   máy: XN.HS2.TB02.

- Máy ly tâm hãng ROTOFIX32A, mã máy: XN.HS1.TB09.

6.2. Vật tư /vật liệu

6.2.1. Dụng cụ

- Bảo hộ phù hợp.

- Ống có chất chống đông Herparin.

- Cóng đựng mẫu.

- Pipet.

- Đầu côn .

- Giá đựng mẫu, rack chạy mẫu .

- Bút ghi kính,giấy in, banh, kéo, mã code.

- Hộp an toàn.

6.2.2.  Hóa chất sinh phẩm

- Hóa chất Acid uric.

- Hóa chất Calibrator (C.F.A.S).

- Huyết thanh kiểm tra (QC).

- Nước rửa washsolution, nước muối NaCl 0,9%.

- Nước cất, Javen.

6.2.3. Mẫu bệnh phẩm

- Lấy bệnh phẩm  theo đúng  quy định của "Sổ tay dịch vụ khách hàng"XN-STDVKH.01.

- Từ chối với những mẫu bệnh phẩm không đạt yêu cầu ghi vào "Sổ từ chối mẫu" mã số XN-BM 5.8.1/03.

# 7. Kiểm tra chất lượng

- Tiến hành: Thực hiện theo “Quyết định số 139/BVT-KHTH V/v quy định tần suất chạy nội kiểm, ngoại kiểm” Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.

- Xem xét kết quả kiểm tra chất lượng đánh giá theo “Quy trình nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm” mã số XN.QTQL 5.8.5.

- Xét nghiệm này được ngoại kiểm theo quy định của chương trình ngoại kiểm nơi có đủ điều kiện .

# 8. An toàn

- Nhiệt độ phòng quy định từ 21(C ( 26(C theo QĐ 35/2005/QĐ BYT.

- Độ ẩm ( 70%.

- Đeo găng tay, khẩu trang khi làm việc.

- Làm sạch khu vực làm việc với dung dịch cồn 70°C trước và sau mỗi lần làm việc.

- Khi có sự cố tràn đổ bệnh phẩm phải khắc phục theo hướng dẫn trong "Sổ tay an toàn sinh học"XN-STATSH.

- Thực hiện đúng các quy trình xử lý rác thải, mẫu bệnh phẩm, mẫu nội kiểm đã chạy, vỏ lọ hóa chất đã sử dụng theo "Hướng dẫn an toàn " XN-QTQL 5.12.2.

- Luôn luôn coi mẫu bệnh phẩm đều có nguy cơ lây truyền các bệnh truyền nhiễm.

- Thực hiện an toàn điện, phòng chống cháy nổ, xử lý khi có sự cố xảy ra trong phòng xét nghiệm theo sổ tay an toàn sinh học.

# 9. Nội dung thực hiện

9.1. Chuẩn bị

# - Khởi động máy, kiểm tra hóa chất, thuốc thử, vật tư , nước.

- Đối chiếu thông tin bệnh nhân, mã code với giấy chỉ định trước khi thực hiện xét nghiệm.

# - Mẫu bệnh phẩm sau khi nhận được ly tâm 3500 vòng/phút x 5 phút.

# - Cắm ống bệnh phẩm vào rack chạy mẫu hoặc hút bệnh phẩm ra cóng.

# - Đối với những mẫu bệnh phẩm huyết thanh quá đục hoặc quá vàng thì pha loãng mẫu với nước muối theo tỷ lệ.

9.2. Các bước tiến hành

- Thực hiện theo “Quy trình vận hành máy AU 480 ’’mã số QTKT.HS.38.

# - Thực hiện theo “Quy trình vận hành máy AU 680’’ mã số QTKT.HS.39.

# - Thực hiện theo “Quy trình vận hành máy AU 2700 ’’mã số QTKT.HS.40.

# 10. Diễn giải kết quả và báo cáo

  - . Diễn giải kết quả

- Đơn vị đo: (mol/L.

- Khoảng tham chiếu sinh học:

+ Được thực hiện theo quyết định 2429/QĐ-BTY ban hành tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học tại mục 8.16 trong“ Sổ tay hướng dẫn đánh giá việc thực hiện tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học”.

# + Trong trường hợp chưa xây dựng được khoảng tham chiếu sinh học riêng đối với phòng xét nghiệm thì khoảng tham chiếu sinh học được áp dụng theo quyết định số 320/QĐ-BYT 23/01/2014.Về việc ban hành tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh".

+ Khoảng tham chiếu sinh học:   ( Nam: 202 – 416 (mol/L

( Nữ: 143 – 399 (mol/L

# - Acid uric máu tăng trong:

# + Tăng sản xuất acid uric:

# ( Tăng acid máu tiên phát( 30% bệnh nhân gout thuộc loại vô căn).

# ( Phá hủy tổ chức ( ví dụ sau hóa trị liệu, xạ trị).

# ( Gia tăng chuyển hóa tế bào ( ví dụ: bệnh loxemi cấp, u lypho, đa u tủy xương, bệnh đa hồng cầu).

# ( Thiếu máu do tan máu ( vd : sốt rét, bệnh hồng cầu hình liềm, thiếu máu G6PD).

# ( Thức ăn chứa nhiều purin.

# ( Béo phì.

# ( Nhịn đói hay dùng chế độ ăn giảm cân chứa nhiều protein.

# + Giảm đào thải acid uric qua thận

# ( Suy thận.

# ( Nghiện rượu cấp.

# ( Dùng thuốc lợi tiểu.

# ( Tổn thương các ống thận xa.

# ( Nhiễm toan lactic.

# ( Suy tim ứ huyết.

# ( Các thuốc gây giảm thải acid uric qua nước tiểu( thuốc lợi tiểu, Asiprin).

# + Các nguyên nhân khác:

# ( Suy cận giáp trạng

# ( Cường cận giáp

# ( Suy giáp.

# ( Nhiễm độc thai nghén và tiền sản giật.

# ( Chấn thương.

# ( Thận đa nang.

# - Giảm acid uric trong các nguyên nhân sau:

# + Hòa loãng máu.

# + Hội chứng tiết hocmon chống bài niệu (ADH) không thích hợp .

# + Tổn thương các ống thận gần.

# + Các thuốc gây tăng thải acid uric qua nước tiểu:

# + Cortison.

# + Thuốc gây độc cho tế bào để diều trị ung thư.

# + Thuốc cản quang.

# - Xét nghiệm này tuyến tính trong phạm vi nồng độ 89 - 1785 µmol/L cho huyết thanh và huyết tương (dựa theo khuyến cáo của nhà sản xuất).

# 10.2. Báo cáo kết quả

# - Máy chạy xong tự động đổ kết quả vào phần mềm máy tính.

# - Xem xét kết quả phù hợp với chẩn đoán lâm sàng thì tiến hành duyệt và in kết quả trả cho phòng khám và khoa phòng theo “Quy trình trả kết quả xét nghiệm’’ XN-QTQL 5.8/01.

# - Nếu kết quả không phù hợp với chẩn đoán yêu cầu kỹ thuật viên chạy lại xét nghiệm đó trên hệ thống máy khác và trao đổi với bác sỹ lâm sàng và có thể xin lại mẫu máu khác để kiểm tra (tùy theo từng trường hợp cụ thể ).

# - Mẫu bệnh phẩm sau khi phân tích được lưu trong tủ lưu mẫu theo “ Quy trình lưu hủy mẫu bệnh phẩm’’ tại khoa XN-QTQL 5.8.9.

# 11. Lưu ý, các yếu tố ảnh hưởng

# 11.1. Lưu ý

# - Không phân tích kết quả trên mẫu bệnh phẩm không đạt yêu cầu.

# - Mẫu HT, Htg Bảo quản ở 2-80C trong vòng 5 ngày, ở - 200C được 6 tháng. Để bệnh phẩm, chuẩn, control ở nhiệt độ phòng (20-250C) và lắc đều trước khi tiến hành xét nghiệm.

11.2. Yếu tố ảnh hưởng

- Bệnh phẩm lấy vào ống chống đông bằng EDTA, làm giảm kết quả khoảng 7%.

- Do vậy không làm xét nghiệm trên mẫu máu có trống đông EDTA.

- Bệnh phẩm tăng bilirubin, huyết tán, tăng lipid máu, đang sử dụng thuốc kết quả ảnh hưởng .

- Khắc phục cần pha loãng mẫu kiểm tra kết quả.

- Kết quả sai số tỷ lệ thuận với tỷ lệ pha loãng mẫu bệnh phẩm.

- Các thuốc làm tăng nồng độ acid uric: Adrenalin, ampicilin, acid ascorbic, các thuốc điều trị ung thư,cyclosporin,thuốc lợi tiểu nhóm thiazid…….

- Các thuốc làm giảm nồng độ acid uric: Acetarolamid, Aspirin liều cao, corticosteroid, estrogen…..

# 12. Lưu hồ sơ

- Kết quả kết nối vào phần mềm máy tính và in ra giấy trả cho phòng khám, khoa phòng lưu bệnh án.

- Cuối tháng in sổ từ phần mềm máy tính → lưu.

# 13. Tài liệu liên quan

| STT | Mã quy trình/biểu mẫu | Tên quy trình/biểu mẫu |
| --- | --- | --- |
| 1 | QTKT.HS.39 | Quy trình vận hành máy AU 680 |
| 2 | QTKT.HS.38 | Quy trình vận hành máy AU 480 |
| 3 | QTKT.HS.40 | Quy trình vận hành máy AU 2700 |
| 4 | XN-QTQL.5.8/01 | Quy trình trả kết quả |
| 5 | XN-QTQL5.8.5 | Quy trình nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm |
| 6 | XN-STAT | Sổ tay an toàn sinh học |
| 7 | XN-STDVKH | sổ tay lấy mẫu |
| 8 | XN-STCL | Sổ tay chất lượng |
| 9 | Quyết định số 139/BVT-KHTH | V/v quy định tần suất chạy nội kiểm, ngoại kiểm. |

# 14. Tài liệu tham khảo

- QĐ 320/BYT Năm 2014 Về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh”.

- Hóa sinh lâm sàng Bộ môn Hóa sinh trường Đại học Y Hà Nội. PGS.TS: Tạ Thành Văn.

- Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành lâm sàng, PGS.TS Nguyễn Đạt Anh.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng của hãng hóa chất.

# Text boxes

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI

KHOA HÓA SINH – VI SINH

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG ACID URIC MÁU

TRÊN MÁY AU480/680/2700

QTKT.HS.16

|  | Người biên soạn | Người xem xét | Lãnh đạo bệnh viện phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | BSCKI. Lê Thị Hà | BSCKI. Hồ Thị Phi Nga | BSCKII. Phạm Văn Thinh |
| Chữ ký |  |  |  |
| Ngày ký | 09/08/2023 | 11/08/2023 | 15/08/2023 |
| Ngày có hiệu lực: 16/08/2023 Lần sửa đổi: |
| Tài liệu nội bộ |

|  | QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG ACID URIC MÁU TRÊN MÁY AU480/680/2700 | Mã số: QTKT.HS.16 Phiên bản số: 1.0 |
| --- | --- | --- |

# NƠI NHẬN(ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu x vào ô bên cạnh)

| ( | Ban Giám đốc | ( | P.KHTH | ( | K. Hoá sinh - Vi sinh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( | Hội đồng khoa học bệnh viện | ( | Tổ QLCL |  |  |

# THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI(tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

| Mã tài liệu | Nội dung xem xét/ sửa đổi | Ngày xem xét / sửa đổi | Người xem xét /sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- |

Tài liệu nội bộ